## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 陡脉冲治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求
*1 | 基本要求 | 适用于CT引导下实体肿瘤（如肝脏肿瘤等）的陡脉冲消融治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 电极消融针输出数 | ≥6
3.2 | 脉冲幅度 | （1000-3000）V
3.3 | 电极治疗深度 | （0.5-4）cm，可根据治疗需求调节
3.4 | 脉冲持续时间调节 | 多档可选，至少具备90μs和100μs两档
·3.5 | 组内脉冲间隔 | 使用心电同步
·3.6 | 能量存储 | ≥0.4C
3.7 | 最大脉冲电流 | ≤50A
3.8 | 电压、电流实时监测功能 | 具备
3.9 | 报警及安全指标 | 超出最大输出电流，停止输出；心电同步提示
3.10 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 脉冲治疗仪主机一台及配套附件一套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。