## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 宫腔等离子双凝电切系统 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 175
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于妇科宫腔镜下子组织切除等手术
*2 | 资质认证 | CFDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 内窥镜 | 规格尺寸4mm×301mm，视像角为30°
3.2 | 操作手件 | 被动式操作手件
3.3 | 工作外鞘 | 最大外径26Fr
·3.4 | 工作内鞘 | 24Fr，可任意角度插入外鞘，工作中可360°旋转。
3.5 | 刀头种类 | 刀头分一次性无菌使用和重复使用（≥40次手术）两种系列
3.6 | 操作界面 | 采用一体化全触屏智能操作
3.7 | 脚踏开关 | 双脚踏开关
·3.8 | 切割模式 | ≥2种切割模式可调,即：超脉冲等离子切割模式、动能量等离子切割模式；≥2种电凝模式可供调节使用
·3.9 | 温度控制范围 | 40℃-70℃
3.10 | 功率 | 主机功率≥280W
·3.11 | 工作频率 | 具备2种工作频率：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。
3.12 | 自动检测 | 具备自动检测刀头和附件连接的功能
3.13 | 安全性 | 具有高压反侦测技术
3.14 | 电击防护 | I类，BF型
3.15 | 报警及安全指示 | 自动检测和显示故障，并给予报警提示。
4 | 配置需求
*4.1 | 硬件 | 主机1台，双功能脚踏控制板1个，等离子体手术刀头1支，光学内窥镜1支，被动式操作手件1把，工作内鞘1个，工作外鞘1个，冲洗器1个。
4.2 | 软件
*4.2.1 | 控制系统 | 全智能控制系统
4.2.2 | 适时显示能量输出 | 主机工作时，适时显示当前的输出功率值
4.2.3 | 能量调节 | 具备自动识别各种刀头和组织变化并自动调整输出能量
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。