## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脑部与区域血氧检测仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于无创实时监测患者脑组织或其他组织局部血氧饱和度
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 显示器 | ≥10英寸
3.2 | 仪器通道数 | ≥2通道，可拓展，可同屏显示所有通道的脑氧读数以及趋势变化通道数量
3.3 | 通道标记 | 不同颜色和数字标记不同部位通道编号
3.4 | 监测范围rSO2 | ≥15%～95%
3.5 | 刷新频率 | ≤5秒／次
·3.6 | 精度 | ±1%
3.7 | 基准线标定功能 | 用于患者术前与术中rSO2数值前后对照参考
*3.8 | AUC功能 | 用于评估术中累计氧饱和度丢失严重程度
3.8.1 | AUC设置 | 可通过患者基准线自动设置AUC评估起始阈值，也可手动设置AUC评估起始阈值
3.9 | rSO2的相对变化 | 以百分比的形式显示实时局部氧饱和度值与基线值的相对变化
3.10 | 显示时间轴 | ≥6种时间范围可选
3.11 | 数据回放功能 | 具备
3.12 | 信号质量指示 | 显示每个通道的局部氧饱和度值测定的信号强度和稳定性，信号较弱时自动报警提示信号不良通道
3.13 | 系统存储记录 | ≥24小时病例数据
3.14 | 数据输出 | 具备RS-232通讯端口、usb接口
3.15 | 事件标记 | 任意时间都可进行标记
3.16 | 电池 | 内置电池，可充电
3.17 | 报警及安全指标 | 根据患者基准线自动设置每个通道的报警界限，也可手动设置报警界限。测量数值不在设置范围内时，主机声光报警
3.18 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台、前置放大器1个、传感器连接线2根、脑氧传感器 2套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*开放耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。