## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 移动护理车 |  | 总数量（台/套） | 54 | 预算总金额（万元） | 264.6
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 集发药车、治疗车、护理车及移动计算机于一体，适用于每日给患者提供所需药品，物品，协助临床护理人员实现床旁的各种操作，进入病房及时为患者进行医疗查房和相关病情、医嘱的查阅和记录，完成护理文书的录入工作，减少护士在患者床旁与护士站之间的往返频次，提高临床护理工作的效率，减少护理差错
*2 | 资质认证 | 具备3C中国强制性产品认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 整车重量 | 整车重量≤35KG（不含挂件）
3.2 | 外形尺寸 | 460mm(宽)x480(深)x 800mm(高) ±50mm
3.3 | 控制面板指示 | 具备一键开机状态指示灯和电池电量指示灯
·3.4 | 工作台面
3.4.1 | 台面围挡 | 具备三面凹型围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏
3.4.2 | 围挡材质 | 一体成型抑菌材质
3.4.3 | 围挡高度 | ≥25mm
·3.5 | 台面把手材质 | 把手采用全金属把手
·3.6 | 把手可拆卸 | 把手可拆卸
3.7 | 面板材质 | 耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒
·3.8 | 工作台升降功能 | 具备工作台升降功能；升降高度范围：≥300mm
*3.9 | 隐藏线缆 | 整车隐藏线缆式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露
*3.10 | 脚轮 | 4个万向脚轮；2个前轮带前后刹车功能，静音、防滑、防缠绕脚轮
3.11 | 柜体材质 | 全铝合金材质
3.12 | 抽屉 | ≥1层抽屉
3.13 | 制动方式 | 脚踏式制动
*3.14 | 工作站放置位置 | 工作站主机需为内嵌式设计，或一体机
3.15 | CPU | 不低于最新一代酷睿Intel i5
3.16 | 内存 | 不低于8GB
3.17 | 硬盘 | 不低于固态硬盘128GB
3.18 | 无线网络 | 支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac；
3.19 | 以太网端口 | 10/100/1000Mbps x 1
3.20 | 护眼灯 | 具备一键照明按键，方便医护人员夜间操作
3.21 | 接口 | 具备USB2.0 x3，USB3.0 x 2，HDMI x 1
3.22 | 操作系统 | 支持Win7
3.23 | 充电电池 | 磷酸铁锂电池或性能更优电池
3.24 | 充电时间 | ≤6小时
3.25 | 连续使用时间 | ≥8小时
3.26 | 电源管理功能 | 具备电量显示并且智能动态管理功耗，能在推车长时间闲置时完全关闭电池放电
3.27 | 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能
3.28 | 电池电流电压保护 | 应具备输出电压可调节功能，具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能
3.29 | 显示器尺寸 | ≥21.5寸
3.30 | 分辨率 | ≥1920×1080
3.31 | 支架调整角度 | 水平左旋转≥90°，水平右旋转≥270°
3.32 | 显示器支架升降 | 显示器支架套管采用医用抑菌材质，升降范围≥50mm
3.33 | 线缆隐藏舱 | 固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示器电源线及数据线
3.34 | 电气安全 | 整车通过YY 0505:2012医用电气设备安全检测
·3.35 | 防水防尘 | 整车通过IP26或以上防水防尘检测
3.36 | 报警及安全指标 | 设备具备电池电量低及异常提示
3.37 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 投标人需承诺所投设备可完全适配我院现有移动护理系统，若因设备不适配产生相关对接费用，由投标人自行承担。（现有远卓移动护理系统，以移动护理推车设备为硬件，依托无线局域网，通过护理推车上安装的移动护理客户端开展护理辅助工作。）
4.2 | 硬件 | 包含护理推车1台、电脑工作站1套、锐器盒支架≥1个、压脉带盒及放置框≥1个、手消液放置架≥1个、垃圾桶≥2个
5 | 物联网支持功能 | 设备具备物联网功能，支持WIFI,可兼容4G/5G
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥8年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。