## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 手术动力系统 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 96
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于常规开颅、急救开颅、脑出血、血肿引流等及其他神经外科手术
*2 | 资质认证 | 具备CFDA（NMPA)认证和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机
·3.1.1 | 工作模式 | ≥7个
·3.1.2 | 输出变速模式 | ≥2种
3.2 | 马达
·3.2.1 | 工作噪音 | ＜65dB
3.2.2 | 动力马达线缆长度 | ≥2m
·3.2.3 | 支持手柄种类 | ≥4种，其中包含支持开颅钻、铣刀、高速磨钻和微型摆动锯
3.2.4 | 刀头连接 | 一键连接卡口
·3.2.5 | 最高转速 | ≥80000r/min
3.3 | 脚踏开关
3.3.1 | 防水等级 | IPX8级防水
·3.3.2 | 按钮功能 | ≥3种，其中包括控制钻转向、工作模式和灌流系统的功能
3.4 | 工作手柄
·3.4.1 | 手柄种类 | 种类≥3种，其中包括开颅钻手柄、铣刀手柄、高速磨钻手柄
·3.4.2 | 开颅钻手柄 | 1：64倍率，高扭矩
·3.4.3 | 高速磨钻手柄 | 手柄工作端支持工作长度1-8mm精细调节
3.5 | 磨钻头 | 配备种类≥2，其中包括金刚砂球形磨钻头、 球形磨钻头
·3.5.1 | 开颅钻钻头 | 四齿设计，打透颅骨后，保留小骨片
·3.5.2 | 铣刀钻头 | 最高转速≥80000rpm
3.6 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.7 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求(每台/套） | 电动高速电机*1 控制主机*1 脚踏开关*1 磨钻手柄（直型）*1 开颅钻马达手柄*1 开颅钻头*3 铣刀手柄*1 开颅器（铣刀用直刀刃）*2 开颅器（铣刀用螺旋刀刃）*2 4.0mm球型磨钻头*2 3.3mm球型磨钻头*2 1.0mm球型磨钻头*2 消毒盒*1
5 | 配套封闭试剂耗材 | 无
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 ☑ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。