- 技术要求

| 设备名称 | 全自动特种蛋白分析仪 |  | 总数量 （台/套） |  | 4 | 预算总金额（万元） |  | 199.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| *1 | 基本要求 |  | 可检测蛋白常规项目：免疫球蛋白A、G、M;补体C3、C4；C反应蛋白、抗链O、类风湿等 |  |  |  |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 |  | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 检测原理 |  | 散射比浊法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 检测样本 |  | 包括血清、血浆、尿液和脑脊液； |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 样本功能 |  | 具有原始管上样功能，选系统条形码功能； |  |  |  |  |  |  |  |
| ·3.4 | 检测速度 |  | 测试速度≥200测试/小时； |  |  |  |  |  |  |  |
| ·3.5 | 检测项目 |  | 常规项目≥60项；包括免疫球蛋白A、G、M;补体C3、C4；C反应蛋白、抗链O、类风湿等 |  |  |  |  |  |  |  |
| ·3.6 | 特殊项目 |  | 特殊项目≥6项；包含IGg亚型四项、游离轻链两项；具有新项目的持续开发能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 检测温度 |  | 37℃；误差≤±1.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 样本管 |  | 具有原始管上样功能，选系统条形码功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 环境温度 |  | （18-32）℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 样本稀释 |  | 样本稀释范围：（1:1 - 1:40000） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 稀释杯 |  | ≥260个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 反应杯 |  | ≥60个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 检测波长 |  | 840nm；误差≤±25nm |  |  |  |  |  |  |  |
| ·3.14 | 抗原过量检测 |  | 具有抗原过量检测稀释功能，能有效的排出假阴性结果； |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配置需求 |  | 主机四台；与前处理、离心模块、轨道将四台设备组成流水线系统 配套软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配套医用试剂耗材 |  | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 填写“是”与“否” |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 封闭配套施加耗材品规 |  | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规 |  |  |  |  |  |  |  |
| *8 | 售后条款 |  | 建议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款，不一定全部列入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 全自动特种蛋白分析仪 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 4台 |
| 序号 |  | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 |  | 简称 |  |  | 预估3年使用量 （人份/台） |  |  | 备注 |
| 一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 免疫球蛋白A |  | IgA |  |  | 50000人份/台 |  |  |  |
| 2 |  | 免疫球蛋白G |  | IgG |  |  | 50000人份/台 |  |  |  |
| 3 |  | 免疫球蛋白M |  | IgM |  |  | 50000人份/台 |  |  |  |
| 4 |  | 补体C3 |  | C3 |  |  | 50000人份/台 |  |  |  |
| 5 |  | 补体C4 |  | C4 |  |  | 50000人份/台 |  |  |  |
| 6 |  | C-反应蛋白 |  | CRP |  |  | 50000人份/台 |  |  |  |
| 7 |  | 类风湿因子 |  | RF |  |  | 50000人份/台 |  |  |  |
| 8 |  | 铜蓝蛋白 |  | CER |  |  | 30000人份/台 |  |  |  |
| 9 |  | 转铁蛋白 |  | TRF |  |  | 30000人份/台 |  |  |  |
| 10 |  | 前白蛋白 |  | PAB |  |  | 30000人份/台 |  |  |  |
| 11 |  | 免疫球蛋白KAPPA |  | KAPPA |  |  | 50000人份/台 |  |  |  |
| 12 |  | 免疫球蛋白LAMMDA |  | LAMMDA |  |  | 50000人份/台 |  |  |  |