## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 医用头灯 |  | 总数量（台/套） | 40 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于门诊检查、会诊、手术的照明需求
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 灯头直径 | ≤18mm
3.2 | 光斑直径 | ≥90mm（420mm工作距离）
·3.3 | 最高亮度 | （18000-60000）lux（100mm-200mm工作距离）
3.4 | 色温 | （5500±500）k
3.5 | LED灯寿命 | ≥100000小时
3.6 | 灯头调节 | 具备
3.7 | 亮度调节 | ≥4档可调或无极调节
·3.8 | 电池 | ≥2000mAH，可拆换充电锂电池
3.9 | 软管调节 | 具备
*3.10 | 头带 | 吸汗防滑可拆卸，可清洗消毒
·3.11 | 滤光片 | 白光/黄光
*3.12 | 开关 | 前后双开关
3.13 | 镜片 | 前后光学玻璃镀膜镜片
·3.14 | 重量（含电池） | ≤130g
3.15 | 续航时间 | 单电池高亮≥6小时，低亮≥24小时
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（本包） | 头灯40台、可拆卸头带≥40个、黄色滤光片≥40个、锂电池≥80块、充电器≥40等其它标配附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。