## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） | 2022-JQ06-W1550 | 器械名称 | 正开胸搭桥手术器械包 | 总数量（单位） | 2包 | 预算总金额（万元） | 207
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 适用于正开胸搭桥手术，如为进口品牌交货时需提供报关单 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐蚀 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm
*2 | 资质认证 |  | 2.1 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证
3 | 技术和性能参数
| 器械名称 |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
3.1 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，直头，头端钻石粉涂层工艺，带锁扣，适用于7-0针，长度≥21cm | 2把
·3.2 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，直头，头端钻石粉涂层工艺，带锁扣，适用于5-0针，全长≥19cm | 2把
3.3 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，直头，流线型，钻石粉涂层工艺，用于夹持3-0到4-0针，全长≥21cm | 1把
3.4 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，平台镊，直头，头宽≥0.8mm，长度21cm | 2把
3.5 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，平台镊，直头，头宽≥0.8mm，长度≥23cm | 1把
3.6 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，扁柄，头宽≥1.2mm，无损齿，全长≥20cm | 1把
3.7 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，带重锤，头端≥1.2mm，无损齿，全长≥21cm | 1把
3.8 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质,角度45°,刀刃≥7mm,长度≥18cm | 1把
3.9 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，角度125°,刀刃≥7mm,长度≥18cm | 1把
3.1 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，角度90°,刀刃≥7mm,长度≥18cm | 1把
3.11 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，黑把环柄，缩窄刃片剪刀，全长≥18cm | 1把
3.12 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，红色钛夹钳，用于夹持红色钛钉 | 1把
3.13 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，蓝色钛夹钳，用于夹持蓝色钛钉 | 1把
·3.14 | 止血钳 |  | 钛合金材质 | 用于正开胸搭桥手术 | 钛合金材质，头端无损齿，C型，S型钳身，头端开口距离便于血管吻合暴露视野和操作空间，全长≥20cm | 1把
·3.15 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，直头哈巴狗，无损齿，工作距离≥10mm,全长≥5cm | 3把
3.16 | 外科牵开器 |  | 记忆金属材质 | 用于正开胸搭桥手术 | 记忆金属材质，头宽≥1.5mm，全长≥14cm | 1把
3.17 | 外科牵开器 |  | 记忆金属材质 | 用于正开胸搭桥手术 | 记忆金属材质，头宽≥2.0mm，全长≥14cm | 1把
·3.18 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，脂肪牵开器，3齿，全长≥25mm | 1把
3.19 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，头端90°，精细型，全长≥18.5cm | 1把
·3.20 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，乳内牵开器套装，叶片下翻型，叶片深≥50mm,叶片宽≥100mm，最大牵开距离≥130mm，臂长≥130mm | 1把
·3.21 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸搭桥手术 | 医用不锈钢材质，正开胸搭桥牵开器，带卡线功能,叶片深≥30mm，宽≥100mm，最大牵开距离≥145mm,臂长≥185mm | 1把
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。