## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 麻醉机 |  | 总数量（台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 300
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 麻醉机用于成人、儿童及新生儿的麻醉，需可进行机械通气、手动通气以及有压力支持的和无压力支持的自主呼吸
*2 | 资质认证 | CFDA，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 气源
3.1.1 | 标配双气源 | 氧气、空气
3.1.2 | 氧气 | 低压安全保护装置，在供氧压≤250Kpa时报警
3.2 | 电子流量计
*3.2.1 | 流量范围 | 0.2/min - 15L/min，具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示功能
3.2.2 | 氧机械后备流量计 | 具备氧气机械后备流量计
3.2.3 | 氧气辅助吸氧流量计 | 具备氧气辅助吸氧流量计和经鼻高流量给氧功能，或配备经鼻高流量给氧单机
3.2.4 | 快速充氧 | 充氧范围25%-75%
·3.2.5 | 流量传感器 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量 实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量 和设置潮气量的误差
3.3 | 呼吸回路
·3.3.1 | 回路结构 | 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内，所有部件无需工具可拆卸安装
3.3.2 | 回路可以耐高温高压消毒灭菌 | 回路所有部件,可耐受髙温高压消毒灭菌，以避免院内交叉感染
3.3.3 | 二氧化碳吸收罐 | 容积≥1300ml
3.3.4 | C02旁路功能 | 标配C02旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换
3.3.5 | 低回路系统容积 | 低回路系统容积（含风箱、回路系统、钠石灰罐）快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度
3.3.6 | 整体回路加热功能 | 具备
3.4 | 技术要求
*3.4.1 | 显示屏 | 彩色触控屏≥15英寸，具有触屏和旋钮两种方式
3.4.2 | 通气模式 | 提供辅助/控制通气,标配通气模式：VCV、PCV 、电子 PEEP、手动通气，压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，SIMV-VG和CPAP/PS模式
3.4.3 | 压力限制、窒息通气 | 具备
3.4.4 | 容控模式下潮气量 | 5ml-1500ml
3.4.5 | 压控模式下潮气量 | 5ml-1500ml
3.4.6 | 动态潮气量补偿功能 | 具备
3.4.7 | 呼吸频率 | 4次-100次/分钟
3.4.8 | 电子PEEP | 显示屏设置，范围：OFF, 3cmH20-35 cmH20
3.4.9 | 吸气暂停 | OFF, 5%-60%
3.4.10 | 智能化呼吸机 | 具备，且有防止错误设置参数功能
3.5 | 参数和波形监测及报警
3.5.1 | 监测参数 | 可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、 顺应性
·3.5.2 | 氧浓度监测 | 顺磁氧传感器技术的氧电池，具有长期监测氧浓度无耗材
3.5.3 | 可选配气体模块 | 配置麻醉气体模块≥4个并支持EtC02.
3.5.4 | 最大吸气流速 | ≥120L/min+新鲜气体流量
3.5.5 | 可触控报警 | 技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，可视报警日志，报警信息中可直接设置报警上下限
3.5.6 | 数据趋势记录功能 | 可自动储存报警日志
3.5.7 | 智能化自检 | 图示化手动检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因
*3.5.8 | 肺保护工具 | 具有肺功能环，和肺顺应性数值，支持肺复张手法
·3.5.9 | 波形及环图显示 | 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形等），波形和呼吸机参数可以同屏显示
3.6 | 麻药蒸发器
·3.6.1 | 挥发罐 | 具备双麻醉罐位，标配一个七氟醚挥发罐，可选配原厂地氟醚挥发罐，具备压力、 流速和温度补偿功能
3.6.2 | 主动式废气排放装置 | 具备
3.6.3 | 挥发罐加药量 | 挥发罐挥发罐首次加药量≥270ml（避免多次重复加药）
3.7 | 监测
3.7.1 | 主屏幕 | 需可设置所有的通气参数以及所有通气模式
3.7.2 | 自检 | 可选择全部自检或部分自检功能，包含挥发罐自检，可无限次跳过自检
3.7.3 | 呼吸环 | 压力容量环、流量容量环
3.8 | 内窥镜手术模式 | 具有，具备两级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明
3.9 | 机架 | 脚轮刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，带抽屉
3.10 | 独立辅助吸氧装置 | 可调流量范围0-15 L/min,与麻醉机一体化的操作旋钮及流量管内置于主机内
3.11 | 后备电池使用时间 | 使用时间≥90分钟
3.12 | 接口 | 1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能，1个RS-232C串行通讯接口，以太网接口
*3.13 | 使用年限 | 产品设计使用年限≥8年
·3.14 | 装机数量 | 提供在北京3家以上医院装机合同
3.15 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、独立光指示，氧浓度报警，气道压力报警，潮气量报警，分钟通气量报警，窒息报警
*4 | 配置需求 | 吸入式麻醉机主机6台，七氟醚麻醉挥发罐6个，重复性钠石灰罐6个，空气连接管6条，氧气连接管6条，废气连接管6条
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。