## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 循环监护仪 |  | 总数量（台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 180
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 循环监护仪适用于成人、儿童、新生儿生命体征监测，基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和四通道有创血压及有创心排量的监测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA，CE和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 监护仪结构
3.1.1 | 模块化插件式设计 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽分体式或一体式设计
3.1.2 | 屏幕显示 | ≥18英寸彩色触摸屏，分辨率≥1024x768像素，14通道显示
3.1.3 | 工作温度 | 工作温度-20-60℃
3.1.4 | 散热设计 | 采用无风扇设计，需安静、防尘
3.1.5 | 模块 | 采用组合参数模块与单参数模块复合设计，单宽度模块支持监测多种参数，开机状态下可灵活组合装卸，运作互不干扰
3.1.6 | 外设扩展 | 配置≥2个USB接口，≥2个RJ45接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备
*3.1.7 | 显示扩展 | 支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏
·3.1.8 | 转运监护仪模块 | 具备转运模块（含单独有创压监测）或单机，屏幕≥5英寸彩色显示屏的转运模块或单机，同时实现双体温，双有创检测功能，内置锂电池，使用时间≥1.5小时
3.1.9 | 网络 | 标准配置网络接口，可支持≥3种网络协议
3.1.10 | 打印功能 | 可选配内置四通道同步热敏记录仪，或直接连接激光打印机
3.1.11 | 新生儿心电 | 标配抗干扰心电电缆线，同时支持选配新生儿心电附件等
3.2 | 监测参数
3.2.1 | 心电监测 | 支持3/5导心电监测，配置抗电刀电缆，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析
3.2.2 | ST段分析 | 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的 ST实时片段和参考片段
*3.2.3 | ST段报警 | 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置
3.2.4 | 导联脱落报警 | 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护
3.2.5 | ST段测量 | ST段测量功能可用于新生儿、儿童及成人
*3.2.6 | 心肌缺血 | 具有急性心肌缺血预测评分系统（需提供注册证或用户手册证明）
3.2.7 | 无创血压测量方式 | 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式
3.2.8 | 无创血压成人测量范围 | 成人：25mmHg - 260mmHg或大于此范围
3.2.9 | 无创血压小儿测量范围 | 儿童：25mmHg - 190mmHg或大于此范围
3.2.10 | 无创血压新生儿测量范围 | 新生儿：15mmHg - 140mmHg或大于此范围
·3.2.11 | 有创压监测 | 支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥4通道有创压监测，可同时监测有创心排量
*3.2.12 | 高级有创压监测 | 提供肺动脉锲压(PAWP)的监测
3.2.13 | 有创压显示 | 支持≥4道IBP波形显示
*3.2.14 | 二氧化碳监测 | 配备EtC02监测模块，支持监测呼末C02和02浓度，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换
3.2.15 | 二氧化碳显示 | C02波形提供线条显示
3.2.16 | 二氧化碳显示速度 | C02波形最小走速为3mm/s，满足同屏查看更多呼吸周期
·3.2.17 | 麻醉气体监测 | 支持麻醉气体监测模块，支持监测5种麻醉气体，02，N20和CO2浓度，提供 MAC值测量
·3.2.18 | 麻醉深度监测 | 通过采集脑电信号分析并转换得出能反映中枢神经系统状态的双频指数（BIS）数值,显示肌电图，抑制比率信号质量指数
3.2.19 | 肌松传感器 | 可提供机械传感器和电子传感器，可以放置于手部或者脚部等多部位
·3.2.20 | 肌松监测 | 电子肌松模块或单机，配备肌松监测参数模块≥4，支持TOF%、DBS%、Count计数、PTC等测量模式
3.2.21 | 肌松刺激模式 | 四个成串刺激（TOF）、双短强直刺激（DBS）、单次肌颤搐刺激（ST）、强直刺激后单刺激
·3.2.22 | 高级血流动力学监测 | 高级血流动力学监测功能，连续心输出量CCO，连续心输出量指数CCI，每搏量SV，每博射血指数SVI;射血分数EF，舒张末期容量指数EDVI，每搏量变异SVV，脉压变异PPV；外周血管阻力SVRI，模块或单机≥2台
·3.2.23 | 单机联网功能 | 具备单机联网功能，且具有隔床跨视和他床报警自动显示及自动浏览功能
3.3 | 系统功能
3.3.1 | 界面显示 | 可自定义各参数波形颜色及数字位置，窗口大小可自动调节界面支持6个参数的设置和显示
3.3.2 | 报警显示 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易
3.3.3 | 报警限设置 | 所有参数报警限自动设置
·3.3.4 | 计算功能 | 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算功能
3.3.5 | 参数回顾 | 可存储数字及波形数据，随时调取监护参数
3.3.6 | 报警管理系统 | 具备报警管理系统，支持多种报警
3.3.7 | 报警事件回顾 | 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选
3.3.8 | 心律失常回顾 | 提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览(24h ECG综合分析报告)，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的结果，并能够查看细节
3.3.9 | 高级参数指导 | 具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法
3.3.10 | 工作模式 | 提供监护模式、待机模式、插管模式、演示模式
3.3.11 | 安装方式 | 塔安装固定支架等方案
·3.3.12 | 设备使用年限 | 产品设计使用年限≥7年
3.4 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 循环监护仪6台 （其中配备肌松监测模块≥4台，转运模块或单机≥2台，高级血流动力学监测模块或单机≥2台） 心电导联线6套 血氧探头6套 血压袖带及延长管6套 双通道有创压连接线6套 双通道体温探头连接线6套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。