## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 上下肢康复踏车 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 55.6
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于成人对上肢和下肢进行被动性、主动性训练
*2 | 资质认证 | 具备CFDA,CE和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 开机位置自动校准功能 | 具备
3.2 | 训练形式 | 被动、助力、主动
3.3 | 痉挛控制功能 | 具备
3.4 | 训练模式 | 标准模式和专业模式
3.4.1 | 标准模式 | 操作者根据患者需求选择训练程序和训练方式，设定训练时间、训练速度、痉挛控制方式等，然后直接开启训练
·3.4.2 | 专业模式 | 具备程序编辑模式。预设标准程序、游戏放松程序、加强程序、耐力程序、协调性程序、FES、骨科疾病程序、神经疾病程序、心肺功能程序、多发性硬化程序、中风程序、帕金森程序、个性化程序等十几种专业训练程序，程序中设置了相应的合理转速、主/被动训练时间及对称性训练要求等。操作者可以直接下载使用，也可以根据需要进行个性化的设置，然后保存为特定训练程序供后期选择使用
3.5 | 训练速度 | 被动训练时可设置速度，0-60转/分钟，步进1，开机默认值为20转/分钟
3.6 | 0-2级肌力训练 | 具备
3.7 | 语言设定 | 多种语言，开机为中文显示
3.8 | 上下肢对称训练 | 具备
3.9 | 协调性训练 | 具备
3.1 | 训练实显示 | 具备
3.11 | 训练分析报告 | 具备
3.12 | 踏板转动方向切换 | 具备
3.13 | 腿部保护装置 | 具备
3.14 | 踏板转动幅度调整 | 具备
3.15 | 训练阻力范围 | (0-18)Nm
3.16 | 支腿横向调节范围 | (0-8)cm
3.17 | 报警及安全指标 | 具备
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 上下肢对称训练、专业训练程序、痉挛控制、肌力识别程序
4.2 | 硬件 | 上下肢康复踏车1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。