## 医疗设备技术需求表 (2)
技术需求表（医疗设备）
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | 备注
符合性要求 | *1 | 基本要求 | 用于结肠镜检查、CFDA认证、具副送水功能、兼容NBI观察、
| *2 | 配置要求 | 电子结肠镜1条、图像采集及处理系统1套、笔记本电脑1套、打印机1套
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | ■ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（ □ 开放 □ 封闭）
资格性要求 | 1 | 产品资格 | CFDA认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1 电子结肠镜： 1.1 视野角：≥170° ； 1.2 弯曲角度：上≥180°， 下≥180°，左≥160°，右≥160° 1.3 先端外径≤12.2mm ； 1.4 插入部外径≤12mm ； 1.5 景深 5mm-100mm ； 1.6 钳子管道内径≥3.2mm ； 1.7 最小可视距离≤3mm ； 1.8 有效长度≥1330mm ； 1.9 全长≥1655mm ； 1.10 兼容NBI，近三年无不良事件 2 图像采集及处理系统 1.1 采集并留存图像 1.2 视频录制 1.3 自动定位 1.4 自动生成轨迹图
| 2 | 售后服务 | 2.1 原厂保修年限：≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 2.2 零配件支持：提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 2.3 零配件保证供应时长：厂家自报。 2.4 到位维修响应：维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内），维修到达现场时间≤3个工作日（京外）。 2.5 保修期外维修费用：提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格。 2.6 技术支持和服务网点：提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量。 2.7 升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。 2.8 专用工具、资料及其它：提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）。 2.9 培训：提供使用培训和工程师原厂培训。 2.10 交货期：合同签订后1个月内交货。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表