## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 流式细胞仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于淋巴细胞亚群分析，绝对计数，细胞活化，细胞因子，白血病和淋巴瘤的免疫分型，残留白血病细胞检查，血小板活化及相关疾病，造血干细胞计数，HLA-B27强制性脊柱炎检测等方面的检测以及研究
*2 | 资质认证 | 具备NPMA认证和FDA认证
3 | 技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
*3.1 | 激光器配置 | ≥3根固态激光器，激光器波长包含488nm、638nm、405nm，误差≤±3nm
·3.2 | 检测通道 | 通道总数≥12个；包含前向散射光、侧向散射光及同时检测≥10色荧光的检测通道，
3.3 | 检测参数 | 单一检测器可检测5种参数：面积、高度、宽度、时间、比率，最多可同时选择参数≥60个。
·3.4 | 前向角散射光检测角度 | 具有（1-8）度、（1-19）度和增强型宽角度三种前向角散射光检测角度，可将相差0.1um大小的细胞颗粒以及背景噪音区分开
3.5 | 荧光检测灵敏度 | FITC≤50MESF、PE≤50MESF
·3.6 | 数据处理能力 | 数字化样本采集速率≥40MHz,单一信号数字化处理精度≥20Bit(1020道)
3.7 | 荧光补偿系统 | 数字化全矩阵式补偿，可进行任意激光任意荧光间的补偿。可提供实时补偿、获取后脱机补偿和软件自动补偿
·3.8 | 细胞分析速度 | 最大有效获取分析速度≥50000个细胞/秒
*3.9 | 样本检测系统 | 采用全自动轮盘式进样，无需任何硬件转换和工程师调试，即可实现单管手动进样或连续多管自动进样；
·3.10 | 样本检测速度 | 检测速度：≥ 88管/小时
3.11 | 携带污染率 | ≤ 0.1%
3.12 | 条形码识别功能 | 条形码自动扫描识别功能，可同时扫描识别转盘号、管号以及各管条形码，支持临床自动化标准化高通量上样；
3.13 | 液流系统 | 内置鞘液盒，外接10L大容量鞘液桶，不间断向鞘液盒供给鞘液，保证长效稳定供液
3.14 | 电脑操作系统 | Windows操作界面，支持中文临床报告，兼容office和PDF，允许多用户密码登陆，可设置管理员权限
3.15 | 分析软件 | 可完成数据获取分析和仪器控制的全部功能，可直接在图形上以直观拖拽方式调节电压和补偿
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 流式分析软件一套
4.2 | 硬件 | 流式细胞仪主机一台；工作站一台；UPS一台
4.3 | 配件耗材 | 开机调试用微球、清洗液一套
*5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 开放
5.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
6 | 物联网支持功能 |  |  |  |  | 生命支持类设备、手术类设备、影像设备及实验室设备
6.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。
6.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
7 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
*8 | 售后条款
8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
8.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
8.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
8.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
8.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
8.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。