## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 腹水超滤浓缩回输装置 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于肝硬化顽固性腹水进行腹水超滤浓缩腹腔内回输治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 | ≥10英寸液晶显示屏
3.2 | 蠕动泵 | ≥3个
3.2.1 | 血泵流量范围 | ≥（10～300）ml/min,误差：10％
3.2.2 | 分浆/滤过泵流量范围 | ≥（10～150）ml/min,误差 ：10％
3.2.3 | 返浆/补液泵流量范围 | ≥（10～300）ml/min,误差 ：10％
3.3 | 微量泵
3.3.1 | 推进速率范围 | 0ml/h～20ml/h
3.3.2 | 快进速率 | ≥50ml/h（使用20ml注射器）
3.4 | 回输管路加温器控制温度 | 35℃～39℃
·3.5 | 夹持器 | 具备，≥2个
3.6 | 管路阻断装置 | 具备
3.7 | 监测
3.7.1 | 静脉压监测范围 | ≥（-300～300）mmHg 精度：±10mmHg
3.7.2 | 跨膜压 | ≥（-300～300）mmHg 精度：±10mmHg
3.8 | 压力报警 | 静脉压、跨膜压
3.9 | 气泡监测装置 | 具备
3.1 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.11 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件
*4 | 配置需求（单台套） | 主机 1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □无配套耗材 ☑开放耗材 □封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。