## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 掌上超声诊断仪(便携式超声仪) |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 33
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于床旁、急诊、急救、麻醉、重症、肺脏、心脏、腹部、妇科、产科、血管、浅表组织等超声诊断
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA、FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1.1 | 成像模式 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元、彩色多普勒超声波诊断部件
3.1.2 | 彩色血流成像 | 细分快速血流及慢速血流两种方式、快速血流彩色多普勒、慢速血流彩色多普勒
3.1.3 | 彩色多普勒显示方式 | 速度和速度变量显示
3.1.4 | 复合成像 | 复合成像技术，可同时作用于发射和接收
3.1.5 | 斑点噪声抑制技术 | 具备
3.1.6 | 预设条件 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
3.1.7 | 操作界面 | 全触屏中文操作界面，可直接手指触屏放大、缩小、平移、回放
3.1.8 | 图像管理 | 超声图像存档与病案管理、Micro USB端口或Type C端口接口支持打印和数据输出、无线DICOM传输、将图像输出到网络存储服务器
3.1.9 | 回放重现 | 灰阶图像回放1000幅
3.1.10 | 测量与分析 | 一般测量（距离、面积、周长、深度、时间等）、常规成像分析：常规腹部、小器官（前列腺）、产科、妇科分析（头围、腹围、双顶径、胎儿长骨、胎龄计算）
3.1.11 | 条码扫描器功能 | 可以用智能设备的摄像头，扫描患者二维码信息，并存储患者信息用以检查
3.1.12 | 主机探头供电 | 主机探头采用先进的一体化设计，低功耗，由智能终端设备供电
3.1.13 | 工作续航 | 纯电池供电下，可支持连续工作时间取决于外接智能设备，可实现5小时超长续航
3.1.14 | 远程拓展功能 | 可提供5G远程会诊解决方案
3.2 | 主机系统技术参数及要求
·3.2.1 | 显示器 | 原机配备安卓系统平板一台，并可外接不同品牌的智能手机、平板，屏幕大小、分辨率依据智能设备，可实现10寸大屏显示
3.2.2 | 主机系统平台 | 可支持适配安卓系统，数字化通道数≥65,536
3.2.3 | 存储能力 | 全数字内存，内存容量依据智能设备，数字化图像存储，不低于256GB
·3.2.4 | 超声信号动态范围 | ≥170dB
·3.2.5 | 扫描深度 | 最大检测深度≥30cm
·3.2.6 | 探头接口 | 1个，Micro USB、Type C可选探头接口
3.2.7 | 输出信号 | 蓝牙传输图像、WiFi传输图像、无线DICOM传输
3.3 | 探头规格及要求
3.3.1 | 凸阵探头频率 | （2.0-5.0）MHz
3.3.2 | 相控阵探头频率 | （1.0-4.0）MHz
3.3.3 | 线阵探头频率 | （4.0-12.0）MHz
3.3.4 | 阵元 | 有效阵元≥128阵元
3.3.5 | 穿刺引导 | 线阵探头及凸阵探头具备中心标志点，图像具备中心引导线，使平面外穿刺更加快速精准
3.3.6 | 探头与主机连接方式 | 探头与探头缆线可插拔拆分，缆线可换
3.3.7 | 软件 | 内置软件为最新版本，并包含已发布的全部功能
3.3.8 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.3.9 | 设备不良事件情况 | 无
*4 | 配置需求(单台套) | 便携超声主机1台,便携包1个,探头1把(在与需求科室单位签订销售合同时,由需求单位在相控阵探头、凸阵探头、线阵探头三种探头中选择）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。