## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 耳声发射测试仪 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 140
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 耳蜗外毛细胞的功能检测，用于听力及梅尼埃疾病的诊断、噪声聋及耳毒性药物的早期监测及老年聋、听神经病定位诊断及科学研究等
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | FDA认证和CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | TEOAE瞬态诱发性耳声发射
3.1.1 | 频率范围 | （450-5000）Hz
3.1.2 | 刺激声强 | （40-80）dB SPL
3.1.3 | 刺激声类型 | Tone-burst和Click声可选
3.2 | DPOAE畸变耳声发射
3.2.1 | 采样率 | ≥40000 Hz(获取和刺激)
·3.2.2 | 频率范围 | 500Hz-10000 Hz
3.2.3 | 强度范围 | (0-75)dB SPL
·3.2.4 | 声强步进 | ≤2dB
·3.2.5 | 频率解析度 | ≤2Hz
3.3 | SOAE自诱发耳声发射 | 具备
3.3.1 | 输入灵敏度 | (0-70)dB SPL
3.3.2 | 频率范围 | ≥（450-5000）Hz
3.4 | 主机
3.4.1 | 屏幕显示 | 可双耳同时显示
3.4.2 | 主机最大输出量 | ≥109dB SPL
·3.4.3 | 主机校准 | 原位校准法
3.5 | 探头适配 | 测试前和测试后都进行探头适配，并可储存用于历史对比
3.6 | 自定义设置 | 具备最小DP幅值，DP比率，通过/转诊标准设置等
*4 | 配置需求（单台次） | 设备主机1台（含TEOAE、DPOAE、SOAE功能）、OAE探头1套、USB线、塑料耳塞1盒、探头清洁工具1套、图文工作站1套、彩色喷墨打印机1套、专用设备软件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。