## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 内镜清洗消毒机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于软式内镜的全自动清洗消毒和灭菌处理，可自动洗消全部内镜腔道，全浸泡式清洗
*2 | 资质认证 | 具有CE或FDA认证,具有CFDA认证和ISO15883国际标准认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 洗消内镜种类 | 兼容各种品牌软式内镜，活检管道、抽吸管道及附加管道均可进行连接
*3.2 | 一次性使用试剂 | 具备一次性使用清洗剂及消毒剂，无交叉感染危险
*3.3 | 内镜渗漏检测功能 | 具备全过程持续的对内镜持续进行渗漏监测，发现渗漏，立刻报警
·3.4 | 消毒液作用时间 | 达到高水平消毒或灭菌所需时间≤6分钟
·3.5 | 内镜洗消全过程所需时间 | ≤24分钟，至少包括渗漏检测、预清洗、清洗、消毒、漂洗、干燥及入水排水时间
·3.6 | 自身消毒程序 | 具备，时间≤20分钟
3.7 | 机器尺寸 | 占地面积≤1平方米
3.8 | 酒精风干功能 | 具备
3.9 | 水处理系统 | 具备，可直接使用自来水，无需预先处理纯化水
3.10 | 报警及安全指标 | 清洗剂储液量不足自动报警、酒精储液量不足自动报警、消毒液储量不足自动报警等功能
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机、内镜连接器、三级水过滤芯、0.2微米无菌水过滤芯
5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为封闭性医用试剂耗材 | 是
5.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## Sheet1
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 内镜清洗消毒机 |  |  | 项目编号 （或预算编号） | 2022-JQ06-W1019(06)
总数量 （台/套） | 2台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） |  | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
具体使用耗材种类和用量
1 | 复方过氧乙酸内镜消毒液 |  | 2400L
2 | 内镜多酶消毒液 |  | 1200L
备注：预估此次购买的医疗设备配套使用的耗材3年用量，或配套使用的检测试剂对应的检测项目3年检测人份。