## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 器械名称 | 单孔胸腔镜手术肺叶器械包 | 总数量（单位） | 2套 | 预算总金额（万元） | 40万
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 手术器械基本需求：医生在做手术时，使用起来顺手，器械包种类是否齐全。其次手术器械不易腐蚀生锈，最重要是器械的设计和制造就必须使其在预定用途和条件下使用时，不会危及患者的临床状况或安全，或者使用者或其他人的安全和健康。主要用途：止血钳用于钳夹血管或出血点、胸腔组织钳用于夹持组织,钳夹血管；肺叶钳用于夹提，牵引肺叶；胸腹吸引管用于胸外科手术中起引流作用等； |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 |  | 一类医疗器械认证 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
*3 | 技术和性能参数 | [5 empty] | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
| 例如（器械名称） |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
3.1 | 止血钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为5.5mm；总长度为340mm；有锁扣；头弯15度；钳头长75mm内侧为无损齿；最大张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 2把
3.2 | 止血钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为5.5mm；总长度为340mm；有锁扣；头弯60度；钳头长75mm内侧为无损齿；最大张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 2把
3.3 | 止血钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为5.5mm；总长度为340mm；有锁扣；头弯30度；钳头长75mm内侧为无损齿；最大张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 2把
3.4 | 胸腔组织钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为5.5mm；总长度为320mm；有锁扣；钳头长40mm内侧为碗状单面张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 1把
3.5 | 止血钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为5.5mm；角高30mm；总长度为340mm；有锁扣；钳头长90mm内侧为无损齿；最大张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定 | 2把
3.6 | 止血钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为5.5mm；总长度为340mm；有锁扣；头直45度；钳头长75mm内侧为无损齿；最大张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 2把
3.7 | 心房持针钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为6mm；总长度为340mm；头弯15度，有锁扣；钳头长14mm内侧有镶片；最大张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 2把
3.8 | 肺叶钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为5.5mm；总长度为330mm；有锁扣；角弯25度；钳头长50mm内侧横齿；小三角形头状；最大张开度为30︒～40︒,表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 2把
3.9 | 抓钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为5.5mm；总长度为340mm；有锁扣；头部弯30度；高度19mm；头宽10mm；钳头长60mm内侧成碗状；圆形头状；最大张开度为30︒～40︒,表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 2把
3.1 | 心脏手术剪 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为6mm；总长度为340mm；无锁扣；头弯25度；最大张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 2把
3.11 | 胸腹吸引管 |  | M号钢材 | 配套内窥镜使用 | 采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 管内芯通常，无堵塞现象，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 部外径D：Φ6±0.3mm 头弯30度 长度为380mm，带手柄。 | 1支
3.12 | 打结钳 |  | M号钢材 | 配套内窥镜使用 | 采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 部外径D：Φ4±0.3mm V型长度为280mm，带手柄。 | 2把
3.13 | 胸腔组织钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢，杆经为6mm，总长度为340mm，头宽10，有锁扣，钳头长75mm内侧无齿，最大张开度为30︒～40︒,表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 1把
3.14 | 胸骨牵开器 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；总行径250mm，叶宽45mm，叶高36mm，单叶片可活动。除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢） | 1把
3.15 | 缝合钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为8mm；总长度为340mm；有锁扣；2折弯；钳头长90mm内侧为无损齿；3片叶夹齿食管用于缝合。最大张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 1把
3.16 | 止血钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为5.5mm；角高30mm；总长度为340mm；有锁扣；钳头长50mm内侧为无损齿；最大张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定 | 2把
3.17 | 止血钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；杆经为6mm；总长度为340mm；有锁扣；钳头长75mm内侧无齿；月牙状（下口）；最大张开度为30︒～40︒；表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 2把
3.18 | 胸骨牵开器 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢；总行径200mm，叶宽40mm，叶高35mm，单叶片。除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC，有良好的弹性和牢固性，外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢） | 1把
3.19 | 胸腹吸引管 |  | M号钢材 | 配套内窥镜使用 | 采用YY/T0294.1-2005中M号钢制造。 管内芯通常，无堵塞现象，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 部外径D：Φ6±0.3mm 头一折弯 长度为380mm，带手柄。 | 1支
3.2 | 胸腔组织钳 |  | 630不锈钢 | 配套内窥镜使用 | 材质要求为630不锈钢，杆经为6mm，总长度为340mm，头宽10，有锁扣，钳头长75mm内侧有齿，最大张开度为30︒～40︒,表面粗糙度Ra≤0.8μm,钳子除鳃轴外热处理硬度为40HRC-48HRC钳子有良好的弹性和牢固性，钳子外表光滑、无锋棱、毛刺、锐边、裂纹。采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢）， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。 耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 | 1把
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。