## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
制表时间：2022年X月XX日
项目编号 （或预算编号） |  | 器械名称 | 胸骨撑开器（心室拉钩） | 总数量（单位） | 1包 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 1.1 适用于瓣膜手术中胸骨牵开带拉钩，如为进口品牌交货时需提供报关单 1.2 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐蚀 1.3 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 |  | 2.1 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证 2.2 提供ISO13485认证 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 技术和性能参数 | [5 empty] | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
| 器械名称 |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
·3.1 | 胸骨撑开器（心室拉钩） |  | 医用不锈钢材质 | 用于胸骨牵开带拉钩 | 医用不锈钢材质，胸骨牵开器套装，包含叶片、三个大中小号拉钩及三个固定拉钩装置。其中叶片深35mm，宽100mm,最大牵开距离190mm，臂长165mm，附带三个大中小号拉钩，和3个固定拉钩装置，拉钩也塑形 | 1包
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。