## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | X射线骨密度检测仪 |  | 总数量 （台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 100
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于人体骨密度测定和儿童青少年骨龄测定 |  |  |  |  | 采用双能X射线吸收测量法，直接数字化进行骨密度、骨龄测定 | 直接数字化，进行骨密度骨龄测定 | 采用双能X射线测量法进行骨密度骨龄测定
*2 | 资质认证 | CFDA认证 |  |  |  |  | 具有CFDA认证 | 有CFDA认证 | 有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 测试项目 | 同时具备骨密度测定、骨龄测定、预测身高3种项目 |  |  |  |  | 测试项目：1.骨密度测定；2.骨龄测定；3.预测身高 | 测试项目具备骨密度测定、骨龄测定及预测身高 | 测试项目具备骨密度测定、骨龄测定及预测身高
3.2 | 测试部位
3.2.1 | 骨密度测试 | 前臂尺、桡骨远端1/3处 |  |  |  |  | 1.骨密度测试部位：前臂尺、桡骨远端1/3处 | 前臂尺、桡骨远端1/3处 | 前臂尺、桡骨远端1/3处
3.2.2 | 骨龄测试 | 手掌上半部、手掌下半部及尺、桡骨远端 |  |  |  |  | 2.骨龄测试部位：手掌上半部、手掌下半部及尺、桡骨远端 | 手掌上半部、下半部及尺、桡骨远端 | 手掌上半部、下半部及尺、桡骨远端
3.3 | 测试范围
3.3.1 | 骨密度测定 | 不同性别的2岁以上人群均可使用 |  |  |  |  | 不同性别的2岁以上人群均可使用 | 20岁以上人群使用 | 20岁以上人群使用
3.3.2 | 骨龄测定 | 女性2-17岁，男性2-18岁 |  |  |  |  | 女性2-17岁，男性2-18岁 | 女性2-17岁，男性2-18岁 | 女性2-17岁，男性2-18岁
3.4 | 精确性误差 | ≤1% |  |  |  |  | 精确性误差≤1% | ≤1% | ≤1%
·3.5 | 测试时间 | ≤3秒 |  |  |  |  | 测试时间：1秒 | 测试时间：5秒 | 测试时间：6.5秒
·3.7 | 一体化设计 | 一体机设计，内置工作站，带轮子可移动 |  |  |  |  | 一体机设计，内置工作站，移动方便，适用于体检中心或车载体检使用 | 一体机内置工作站，移动方便，适用于体检中心或车载体检使用 | 一体机内置工作站，移动方便，适用于体检中心或车载体检使用
·3.8 | 放射防护 | 免防护，设备内部采用全封闭式铅防护，设备外围不需要单独加装防护 |  |  |  |  | 免防护，设备内部自带铅屏蔽，距设备表面1m处辐射剂量水平为0.09µGy/h,按GBZ 130-2013标准的要求，可不使用带有屏蔽防护的机房。医生操作更安全，设备外围不需要单独加装防护设备。 | 免防护，设备内部已做防护，设备外围不需要加装防护设备 | 免防护，设备已加装铅玻璃防护罩。
3.9 | 软件功能
3.9.1 | 数据库 | 内置中国人专业测量数据库 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
3.9.2 | 资料储存 | 可储存≥20万份图文资料 |  |  |  |  | 30 | 20 | 20
3.9.3 | 打印功能 | 可单一打印或集中打印彩色报告单 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
3.9.4 | 语言文字 | 全中文语言界面 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
3.10 | 每日检测速度 | 可连续测试≥300人次/日 |  |  |  |  | 可连续测试≥300人次/日 | 可连续测试≥200人次/日 | 可连续测试≥200人次/日
3.11 | 接口 | 具有usb接口和网络接口，网络接口可连接医院院内网
3.12 | 报警及安全指标 | 具备报警及安全指标 |  |  |  |  | 具备报警及安全指标 | 具备报警及安全指标 | 具备报警及安全指标
*4 | 配置需求 | 主机一套，内置工作站，彩色打印机1台，骨密度测试软件，骨龄测试软件 |  |  |  |  | 主机一套，内置工作站，彩色打印机1台，骨密度测试软件1套，骨龄测试软件1套，使用说明书等资质1套 | 主机一套，内置工作站，彩色打印机1台，骨密度测试软件1套，骨龄测试软件1套，使用说明书等资质1套 | 主机一套，内置工作站，彩色打印机1台，骨密度测试软件1套，骨龄测试软件1套，使用说明书等资质1套
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。