## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携式彩色多普勒超声系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 便携式超声，应用于腹部、妇科、产科、心脏、血管、小器官、泌尿、术中、TEE等检查
*2 | 资质认证 | 同时具备FDA和CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主要规格及系统概述
3.1.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像、频谱多普勒、彩色多普勒、扩展成像、空间复合成像
3.1.2 | 彩色血流成像 | 自动优化彩色血流，自动调整取样框角度、位置
3.1.3 | 彩色多普勒 | 多普勒频率≥2段可视可独立调节，B/Color双幅实时显示
·3.1.4 | 组织特征成像 | 具备肌肉、常规、脂肪、液性成像模式
3.1.5 | 频谱多普勒模式 | 具有脉冲多普勒、连续多普勒
3.1.6 | 增益调节 | B/M/D分别独立可调
3.1.7 | 彩色多普勒扇形扫描角度 | 10°- 85°（可调节）
3.1.8 | 图像自动优化功能 | 针对不同的成像条件，可实现一键优化超声图像，可应用于二维、彩色、频谱、TDI及造影等模式
3.1.9 | 预设条件 | 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件
*3.1.10 | 穿刺针增强 | 能实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方声影，支持双屏实时对比显示增强前、后效果的功能，并同时具备增强平面多角度可调
3.1.11 | 穿刺引导功能 | 支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能
3.1.12 | 解剖M型 | 直线解剖M型，取样线≥3 条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像
3.1.13 | 全屏放大功能 | 区别于传统的Zoom普通放大功能，具备一键全屏无失真放大功能，非局部放大，有独立的按键设置，2级可调
·3.1.14 | 造影成像技术 | 具备低机械指数造影成像模式，使用非线性基波和非线性谐波成像。支持凸阵、线阵、相控阵探头造影，以满足腹部、浅表、小器官、血管以及心脏LVO的造影成像应用
·3.1.15 | 弹性成像技术 | 弹性成像具备组织硬度分析和压力曲线提示图标；具备肿块周围组织弹性定量分析功能（"壳"测量分析功能）
3.1.16 | 测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) | 一般测量、血管血流测量与分析、产科测量与分析、心脏功能测量与分析、外周血管血流测量与分析、造影定量分析
3.1.17 | 频谱多普勒调节及分析 | 智能多普勒技术自动调节声束角度；自动、实时Doppler 频谱波形分析，实时和冻结状态下都可以进行分析
·3.1.18 | Auto EF射血分数自动测量 | 1）自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面 2）自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张末期容积、左室收缩末期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV 3）支持心室容积随时间变化的容积变化曲线
3.1.19 | 参考信号 | ECG
3.1.20 | 最大显示深度 | ≥35cm
3.1.21 | 灰阶图像回放 | ≥100幅
3.1.22 | 彩色显示帧频 | ≥4帧/秒（凸阵探头全视野，15cm深度时，在最高线密度下）； ≥8帧/秒（相控阵探头80度角，15cm深度时，在最高线密度下）
3.1.23 | 多普勒取样线偏转 | 线阵探头±20度可调
3.1.24 | 显示控制 | 反转显示(左/右；上/下)、二维和彩色多谱勒双幅实时显示、穿刺针增强显影双屏实时对比显示
3.1.25 | 实时宽景成像 | 支持线阵、相控阵及凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示
*3.1.26 | 图像存储与(电影)回放重现 | 超声图像存档与病案管理。后台存储或导出图像数据的同时前台可进行实时检查，不影响检查操作。具备手动、自动回放功能，回放速递可调，时间≥60s
3.1.27 | 原始数据处理 | 可对回放图像进行≥30种参数调节
3.1.28 | 网络功能 | DICOM 3.0版接口部件,包括传输,打印,检索,通用格式
3.2 | 主机系统技术参数及要求
3.2.1 | 显示器 | ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，可根据环境光变化自动调节亮度
·3.2.1 | 操作面板 | 传统的物理轨迹球及机械操作键盘
3.2.3 | 主机外壳 | 金属外壳，具有良好的导热和电磁屏蔽功能
*3.2.4 | 主机系统平台 | 物理通道数≥128
3.2.5 | 存储能力 | 硬盘存储≥200GB
*3.2.6 | TGC分段 | ≥8段，为物理滑块，非虚拟按键
3.2.7 | LGC | ≥3段
3.2.8 | 增益调节 | B、M、D可独立调节
3.2.9 | 探头接口 | ≥3个（可通过台车扩展，不含挂置位）
3.2.10 | 输出信号 | HDMI接口、USB接口，通用格式,装机后即可正常使用
3.2.11 | 重量 | ≤7Kg（不含台车）
3.2.12 | 电源 | 50Hz 220V 国标插头
3.3 | 探头规格及要求
3.3.1 | 性能
3.3.1.1 | 探头频带 | 宽频带或变频探头
3.3.1.2 | 多普勒频率 | 多普勒可选择不同频率
3.3.1.3 | 谐波功能 | 相控阵和凸阵探头应具备谐波功能
3.3.1.4 | 滤波器 | 高通滤波或低通滤波两种，分级选择
3.3.1.5 | 凸阵线阵探头阵元数 | ≥128阵元
3.3.1.6 | 取样宽度及位置范围 | 宽度0.5mm至20mm，分级
3.3.1.7 | 线阵 | PWD
3.3.1.8 | 凸阵 | B/PWD、B/M
3.3.1.9 | 穿刺导向 | 标配探头可配穿刺架(金属架≥2套，凸阵线阵探头各1套)
3.3.2 | 二维灰阶显像主要参数
3.3.2.1 | 凸阵 | 超声频率2.0-5.0MHz，提供中心频率和相对带宽
3.3.2.2 | 线阵探头 | 超声频率5.0-12MHz，提供中心频率和相对带宽
3.3.2.3 | 低频线阵探头 | 超声频率3.0-10MHz，提供中心频率和相对带宽
3.3.2.4 | 超声信号动态范围 | ≥190dB
3.4 | 报警及安全指标 | 具备电池电量低报警；系统过热提醒并停机保护；脚轮可锁定
*4 | 配置需求 | 超声主机1台，原厂台车1台，凸阵探头1把、线阵探头2把、线阵探头穿刺架1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。