## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 麻醉机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 29 万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于成人、儿童患者全麻通气支持，具备麻醉气体、呼吸力学监测等功能，保证手术安全
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、（CE或FDA）认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 通气模式 | 通气模式≥5种，包括但不限于：压力控制模式(PCV)、容量控制模式（VCV）、同步间歇指令通气下的压力控制通气(SIMV-PC)、同步间歇指令通气下的容量控制通气(SIMV-VC)、手动通气模式
3.2 | 通气参数设置范围
3.2.1 | 潮气量范围 | （20ml~1500ml）且最大误差≤15% |  |  |  | .
3.2.2 | 呼吸频率 | （4次/分~100次/分）且最大误差≤10%或≤±1次/分（取绝对值大者）
*3.2.3 | 最大吸气流速 | ≥120L/min
3.2.4 | 吸呼比 | 最小值≤1：8、最大值≥4：1
3.2.5 | 压力限制设置范围 | （10~100）cmH2O
3.2.6 | PEEP设定 | 可关闭，最小值≤4cmH2O、最大值≥30cmH2O
*3.3 | 气源 | 双气源：氧气、空气；可选配笑气气源
*3.4 | 挥发罐 | 双罐位，配备同品牌七氟醚和异氟醚麻醉药物挥发罐
3.5 | 流量计
*3.5.1 | 流量计类型 | 电子显示流量计
3.5.2 | 后备机械流量管 | 具备
·3.5.3 | 适宜流量指示功能 | 具备适宜流量指示功能
3.6 | 呼吸回路
·3.6.1 | 呼吸回路类型 | 模块化呼吸回路可徒手拆卸、安装，回路部件（包含传感器在内的所有模块）可高温高压消毒，且有可耐受134℃高温高压灭菌消毒国际认证标识
3.6.2 | 回路容积 | ≤3L
3.6.3 | 流量传感器 | 双流量传感器
·3.6.4 | 二氧化碳旁路功能 | 具备，支持术中更换钠石灰
3.7 | 系统显示与监测
3.7.1 | 屏幕显示 | 显示屏≥15寸，中文操作系统
*3.7.3 | 呼吸参数监测 | 包括但不限于吸入氧、空气流量，呼吸频率，潮气量，分钟通气量、气道压、呼吸比等实时显示
*3.7.4 | 麻醉气体监测 | 自动识别麻醉气体，显示吸入、呼出浓度
·3.7.5 | 肺功能监测 | 具备回路呼吸环监测功能，并提供P-V（压力-容积）环、F-V （流速-容积）环和P-F（压力-流速）环图，同屏显示环图
·3.8 | 扩展功能 | 可扩展连接同品牌监护仪，全面监测病人生命体征
3.9 | 报警及安全指标 | 具备生理参数、设备指标异常提示和三级声光报警，报警参数包括但不限于氧浓度、二氧化碳浓度、频率、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息、低供氧压等
3.10 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台，气源管路及接头≥2套（至少空气、氧气管路各1套）七氟醚挥发罐1个，异氟醚挥发罐1个，二氧化碳吸收罐1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具、资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供临床使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。