## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 床边上下肢康复锻炼设备 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 38
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 成人对上肢和下肢进行被动性、主动性锻炼
*2 | 资质认证 | 具备CFDA同时具备CE、FDA
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 上下肢对称锻炼功能 | 具备，能显示左右肢的肌张力并分析
*3.2 | 运动方式 | 至少具备被动、助力、主动等≥3种运动方式，可无间隙自由转换，也可手动
3.3 | 助力及抗阻锻炼 | 助力模式能识别残存肌力，刺激患者主动踩踏。抗阻模式可1N递增加力量
3.4 | 痉挛控制功能 | 具备
·3.5 | 锻炼模式
3.5.1 | 普通模式 | 具备
3.5.2 | 专家模式 | 具备，程序功能包含中风、多发性硬化、帕金森、骨科疾病、心肺功能、耐力程序、加强程序、协调能力程序、神经类疾病等
3.6 | 游戏激励功能 | 具备
·3.7 | 上下肢一体机 | 上下肢锻炼配件可交替更换使用
·3.8 | 锻炼结果量化 | 对主被动锻炼结果量化分析：距离、时间、强度等
·3.9 | 痉挛情况量化 | 痉挛次数；刚开始的肌张力、平均肌张力、最终肌张力；左右对称百分比
3.10 | 电机功率调节 | 可通过+/-进行调节，上肢 2－8Nm调节；下肢 2－16Nm调节
·3.11 | 智能卡功能 | 具备，可实时记录使用者的锻炼进展情况
3.12 | 最大锻炼速度 | 上肢满足每分钟 30-40 转\分钟；下肢满足每分钟 30-60 转\分钟
·3.13 | 放腿帮助功能 | 具备，能调节踏板到合适的位置，将腿放上或放下来
3.14 | 慢速锻炼 | 下肢锻炼都可提供 10 转/分钟的慢速运动
·3.15 | 锁屏保护功能 | 具备
·3.16 | 上下肢设备使用方式及调节 | 患者躺卧在病床上锻炼上下肢，可移动及固定，上下高度可调节
·3.17 | 位置感应器 | 具有曲柄角度校正，开机时设备会自动校正下肢锻炼器的曲柄角度
3.18 | 腿部保护装置 | 具备对下肢有支撑、控制，防止膝关节过伸或者运动阻塞
3.19 | 小腿固定装置 | 能与踏板与腿部装置连接固定
·3.20 | 踏板转动方向切换 | 转动方向的切换方式≥3种，至少具备定时切换、手动切换、相反方向受阻切换
·4 | 配置需求 | 设备主体，安全脚踏板1对，基座带地面固定的制动块1套，调节弯曲度的调节装置（手动）1套，旋转的加大的彩色操作面板1个，上肢可旋转、可扩展的装置1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。