## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 立体定向胸部模体 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于放射治疗科扫描、摆位、计划验证、治疗全流程胸腹部位SBRT立体定向验证测试
*2 | 资质认证 | 具备CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 模体材料 | 环氧树脂或更优质材质
·3.2 | 模拟组织结构 | 至少包含胸肺、肋骨、椎骨
3.3 | 多模态图像融合 | 具备多模态图像融合
3.4 | 胶片剂量测量插件 | 具备胶片剂量测量插件
3.5 | 电离室测量插件 | 具备电离室测量插件
3.6 | 激光对准标记 | 具备激光对准标记
3.7 | 等中心校准标记 | 具备等中心校准标记
3.8 | 测量位置
3.8.1 | 左肺中央4cm软组织等效靶点 | 具备
3.8.2 | 右肺中央2cm软组织等效靶点 | 具备
3.8.3 | 纵隔中央 | 具备
3.8.4 | 纵隔/肺边界 | 具备
3.8.5 | 椎骨 | 具备
3.8.6 | 脊髓 | 具备
3.9 | 机械QA | 内置直径≥6.35mm的中心和偏心的小球，用于IGRT设备的日常检测，以及床的走位精度
3.10 | 评估治疗计划系统的影像重 建一致性 | 具备
3.11 | 计划系统影像重建 | 具备三维空间重建
3.12 | 治疗计划系统体积重建的准 确度计算 | 具备
3.13 | CT电子密度 | 具备
·3.14 | TPS剂量计算精度 | 具备蒙特卡洛计算精度验证，误差≤0.5%
3.15 | 多层胶片剂量检测 | 具备
3.16 | 参考标记 | 包含金标点
·3.17 | 影像传输刻度 | 具备
*3.18 | 精确的EBT3胶片切割样品 | 具备
3.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 验证软件1套
4.2 | 硬件 | SBRT胸腹部验证模体1套、电离室插件1套、笔记本电脑1套、胶片及其他相关配套附件各1套 携带箱1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。
Note on B16: SBRT：立体定向放射治疗