## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 雾化器 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 医院雾化治疗,可与有创呼吸机、高流量氧疗设备连接使用
*2 | 资质认证 | 具有CFDA、FDA或CE认证
3 | 技术参数及要求
3.1 | 工作原理 | 钯合金网筛震动雾化
3.2 | 筛网组成
*3.3 | 筛网孔径 | 1-5μm
3.4 | 工作模式 | 至少具备：15分钟，30分钟模式选择
*3.5 | 电池要求 | 内置可充电锂电池，工作续航≥45min
3.6 | 雾化颗粒范围
*3.7 | 药物吸收率 | 自主呼吸病人药物吸收率≥40%，提供证明材料
3.8 | 消毒方式 | 雾化装置可耐高温蒸汽灭菌消毒
*3.9 | 药物肺内沉积率 | 药物肺内沉积率≥15%，提供证明材料
3.1 | 雾化药物 | 至少包括：溶液，悬浊液，蛋白类药物
4 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
6 | 配置需求 | 至少包括：主机控制器，连接线，挂钩，成人T型接头，雾化装置
7 | 配套医用试剂耗材
7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 是
7.2 | 封闭配套施加耗材品规 | 无
8 | 售后条款
8.1 | 保修年限 | 保修≥36个月，从验收合格交货后起算，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期免费维护保养服务
8.3 | 维修响应时间 | 维修24小时应答相应，现场维修到达时间≤12小时，或提供备用机
8.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
8.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
8.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
8.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
8.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。