## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 医用内窥镜摄像系统（医用成像器械） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于内窥镜探查和手术时图像采集、摄像与处理
*2 | 资质认证 | 通过CFDA认证，通过CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 内窥镜摄像系统摄像头
*3.1.1 | 光学传感器 | 三CCD晶片，CCD尺寸：≥1/3英寸
*3.1.2 | 分辨率 | 至少满足1920×1080
·3.1.3 | 曝光模式 | 全局曝光，可实现高速运动图像的抓取
·3.1.4 | 光学齐变焦 | ≥2倍变焦，改变内窥镜显示图像大小过程中保持分辨率清晰度不变
·3.1.5 | 中心分辨率和边缘分辨率 | ≥250LP/mm
3.1.6 | 摄像头按键可编程功能 | 具备
·3.1.7 | 与显微镜兼容性 | 可连接不同型号手术显微镜，可显示同视野、可显示1:1同画面
·3.1.8 | 手术显微镜接口可变焦 | 具备
3.2 | 内窥镜摄像系统图像控制与处理主机
3.2.1 | 三元基色调节功能和饱和度调节功能 | 具备
3.2.2 | 白平衡功能 | 具备自动和手动白平衡功能
3.2.3 | 光源模式 | ≥3种，方便适配氙灯，LED，卤素，其他光源
3.2.4 | 锐度调节 | 至少满足4级可调
3.2.5 | 伽马值 | ≥15级可调，实现调节画面明暗亮度和画面景深
3.2.6 | 内窥镜规格可切换 | 可通过切换内窥镜种类或切换科室实现不同规格内窥镜的切换
·3.2.7 | 显示屏 | ≥3.5英寸，可同步显示手术画面
3.2.8 | 视频导出与回放 | 内置USB接口，可连接外置存储设备录制1080P手术视频，且本机可回放录制视频
·3.2.9 | 声音录制功能 | 具备
3.2.10 | 信噪比 | ≥55dB
3.2.11 | 输出信号制式 | 包括但不限于:HD-RGB、HD-SDI，DVI，BNC，S-video，HDMI
3.3 | 医用冷光源
3.3.1 | 灯泡种类和功率 | LED光源，功率≥400VA，具有超负载保护、过热保护等功能
·3.3.2 | 灯泡使用寿命 | ≥20000小时，具有灯泡使用时间记录显示
3.3.3 | 色温 | 6000K±5%
·3.3.4 | 亮度无极调节功能 | 具备
*3.5 | 显示器 | 尺寸≥27英寸，分辨率≥1920×1080
3.6 | 仪器车 | 层数≥5，层高可调，立柱为铝合金材料，具备多功能挂镜架和显示器侧臂
3.7 | 鼻窦镜
3.7.1 | 视向角度，直径*长度 | 0°，4mm×175mm
3.7.2 | 视向角度，直径*长度 | 0°，2.7mm×175mm
3.7.3 | 视向角度，直径*长度 | 30°，4mm×175mm
3.7.4 | 视向角度，直径*长度 | 30°，2.7mm×175mm
3.7.5 | 视向角度，直径*长度 | 70°，2.7mm×175mm
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 内窥镜摄像系统CCD摄像头1个；主机1台；医用冷光源1台；显示器1台；台车1个；配备满足F16至F32焦距的光学接口≥1个；装配window7系统的电脑1套
4.2 | 器械 | 鼻窦镜：0°镜2条，30°镜2条，70°镜1条，共5条
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。