## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 气道管理系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于防止与长期机械通气有关的病发症，包括气囊旁的漏气、声门下分泌物误吸入肺和气管组织损害
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA、CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 模式 | 至少包含固定气囊压力维持模式(普通气管插管)、间断声门下吸引模式（单肢吸引插管）、自动气囊压力调节伴随声门下吸引和冲洗模式（全功能冲洗插管）、手动启动声门下吸引伴随冲洗、手动启动漏气测试（CO2检测）
3.2 | 气囊压力范围 | 10mmHg-45mmHg
3.3 | 负压源压力范围 | 350mmHg-550mmHg
3.4 | 声门下吸引时通风水平设定 | ≥3档
3.5 | 吸引伴随冲洗盐水量 | （0 - 10）ml
3.6 | 自动气囊压力模式下声门下冲洗伴随吸引的时间间隔 | 2min-8min
3.7 | 吸引压力设置范围 | 50mmHg-290mmHg
3.8 | CO2 监测范围 | （0-9000）PPM
3.9 | 气囊压力监测范围 | （0-125）mmHg
3.1 | 电池 | 具备可充电电池，工作时间≥1小时
4 | 配置需求（每台） | 至少包含主机，台车，一次性气管插管及相关配件各一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | £ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 自动气道管理系统 |  |  | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 一次性插管 | 无 | 90
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。