## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | MRI兼容紫外线机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 能与MRI机房磁环境兼容，进行紫外线环境杀菌消毒工作
2 | 资质认证
·2.1 | CFDA认证或消毒产品生产企业卫生许可证 | 具备
·2.2 | 消毒效果检测报告认证 | 具备
·2.3 | 灯管辐射照度检测报告认证 | 具备
·2.4 | 消毒产品卫生安全评价报告认证 | 具备
·2.5 | 消毒产品网上备案查询 | 具有紫外线杀菌灯灯管已备案凭证（提供备案网页查询截图）
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 无磁干扰 | 整机具备无磁干扰
·3.2 | 空间消毒效果 | 紫外线多灯管兼光反射，可以对磁体间进行全面照射及磁体孔径内进行照射消毒（需提供光反射罩产品照片证明材料）
*3.3 | 辐射照度 | ≥200µW/cm²（需提供检测报告证明材料）
·3.4 | 紫外灯管总功率 | ≥140瓦
·3.5 | 紫外线波长 | 250nm（±30nm）（需提产品彩页或使用说明书证明材料）
3.6 | 延时启动 | 有延时启动功能
3.7 | 遥控启动 | 有遥控启动功能
3.8 | 杀毒时长设置 | 可自行设置杀毒时间
3.9 | 消毒时长范围 | 15’、30’和 60’三挡定时可选或1-60分钟调节
·3.10 | 灯臂调节角度 | 0-90°可调（需提供实物图片证明材料）
·3.11 | 灯臂开合角度 | 0-180°可调（需提供实物图片证明材料）
3.12 | 灯管寿命 | ≥1800小时
·3.13 | 整机灯管数量 | ≥4根（需提供实物图片证明材料）
·3.14 | 有害气体 | 无臭氧等有害气体产生
3.15 | 反射灯工作高度 | 1300mm（±30mm）
·3.16 | T 形灯臂长度（带紫外线灯管） | 1450mm（±20mm）（需提供证明材料）
3.17 | T型灯臂工作高度 | ≤1200mm
3.18 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求 | 设备一台套，备用灯管≥3套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。