## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 气垫翻身电动监护病床 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 196
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于监护室重症患者的辅助护理
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 长度(充分展开) | ≥2400mm
3.2 | 宽度 | ≥1000mm
3.3 | 高度 | 最高≥850mm，最低≤420mm
·3.4 | 倾斜角度
3.4.1 | 头部 | 0～75度
3.4.2 | 膝部 | 0～30度
3.4.3 | 足部 | 0～75度
3.5 | 床体倾斜角度
3.5.1 | 头低脚高位 | ≥13度
3.5.2 | 头高脚低位 | ≥18度
·3.6 | 最大承重 | ≥250kg
3.7 | 背膝联动 | 具备
3.8 | 座椅位 | 支持
·3.9 | 离床座椅位 | 拆除床尾板后，患者可从床尾端正面站立离床
3.1 | 一键式完成座椅位操作 | 支持
3.11 | 床板 | 背部床板可透X光
3.12 | 床垫
3.12.1 | 防褥疮治疗功能 | 具备
·3.12.2 | 辅助翻身功能 | 具备，两侧侧翻
·3.12.3 | 持续侧翻功能 | 具备，侧翻时间、方向、侧翻的频率可预先设定
·3.12.4 | 背部叩击功能 | 具备，叩击强度、频率、持续时间可调
·3.12.5 | 皮肤湿度、体温调节功能 | 具备
·3.12.6 | 最大充气模式 | 具备
·3.12.7 | 睡眠模式 | 具备
·3.12.8 | X光片罩/盒 | 具备
3.13 | 护栏 | 四片式护栏，支持一键释放
·3.13.2 | 患者操作面板 | 双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板
3.13.3 | 医护人员操作面板 | 双侧护栏的外侧具有内置式医护人员操作面板
*3.14 | CPR体位 | 具备，双侧机械CPR释放
3.15 | 升降脚踏板 | 具备双侧升降脚踏板
3.16 | 内置式体重秤 | 具备，误差≤±0.99kg
3.17 | 特殊功能护栏操作面板 | 具备，彩色液晶触摸显示屏
3.18 | 万向脚轮 | 具备4个万向脚轮
3.19 | 中控刹车 | 具备
3.2 | 备用电池 | 具备
3.21 | 夜灯 | 床架两侧具有夜灯
3.22 | 引流袋支架 | 具备
3.23 | 氧气瓶固定器 | 床头两侧具有直立氧气瓶固定器
3.24 | 报警及安全指标 | 设备具备患者离床、为刹车及头部角度等安全报警声音指示
3.25 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 每台包含气垫翻身电动监护病床、床垫、输液架等各1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。