## 2.1设备参数
技术参数需求表
设备名称 | 纳秒脉冲激光光源模块 |  |  | 项目编号（或预算编号） | 2023-JQ06-W3004
总数量 （台/套） | 1套 | 预算单价 （万元） | 59.6 |  | 预算总金额（万元） | 59.6
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*2 | 资质认证 |  | *（1）拟供应货物（技术）的鉴定证书； （2）拟供应货物（技术）获优、奖等荣誉证书（如有）；
3 | 技术和性能参数 |  | 3.1显微镜体 *3.1.1 物镜周围水平方向上≥150mm的自由空间 3.1.2 RMS标准物镜之下≥75mm的自由空间 3.1.3 提供后续研发所需的CCD接口及开发端，用于开发后续高阶成像。 3.2.物镜 3.2.1 空气镜10X；WD≥13mm；NA≥0.2 *3.2.2 油镜40X；WD≥0.3mm；NA≥1.2 3.3 宽波长成像光源 *3.3.1 波长范围 500-2500nm 3.3.2 最大漂移：± 0.1%/hr ·3.3.3 色温≥1000K ·3.3.4 配套衰减器及光纤，功率实时可调，可嵌入科勒系统； *3.3.5 与红外激光相耦合，对PMT无损伤；提供相关方案支撑。 3.4 滤光片单元 提供配套的DAPI,GFP,RFP滤光片组 3.5 防震系统 1、宽带阻尼结构工作桌面，可消除表面共振； 2、蜂窝内芯结构，包括上下面板、隔离杯和蜂窝状芯板； 3、采用1CR17高导磁不锈钢面板，抛亚光密迪纹理处理 4、台面布M6螺孔，25*25阵距，37.5mm边距；台面平面度±0.1mm/m2, 表面粗糙度为0.8-1.6μm；， 5.固有频率：垂直：1.0～2.0Hz 水平：1.0～2.0Hz 6.振幅：1（um） 7.隔振效率 垂直： 10Hz时：86～95% 水平： 10Hz时：84～92% 8.隔振方式:空气弹簧隔振 9.阻尼方式:多小孔空气阻尼 10.工作压力0.2～0.4MPa 11.空气源静音空气压缩机 ＜50dB
4 | 报警及安全指标 |  | 超出指标后报警
5 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
6 | 配置需求 |  | 显微镜体 1套 10X空气镜 1套 *40X油镜 1套 电源连接线 1套 *宽波长光源 1套 防震系统 1套
7 | 物联网支持功能 |  | 厂商须提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作 |  |  |  | 配合医院物联网建设需求，根据设备种类确定是否加入此项参数
8 | 售后条款 |  | 建刻议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款，不一定全部列入： 1.要求全面负责设备供货、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务，达到验收标准要求。 2.要求在中国大陆设有常驻专业售后服务人员，可以及时响应售后服务需求。 3.售后服务响应时间2小时内电话响应，重大问题或其他无法迅速解决的问题在72小时内解决或提出明确解决方案。 4.提供售后服务承诺书，并对售后服务进行响应报价。 5.提供成交货物齐全的资料，包括双方依据设备供货清单共同对设备进行核对。
9 | 保修年限 |  | ≥1年，保修期内开机率不低于80%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
10 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
11 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
12 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
13 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
14 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
15 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
16 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
17 | 交货期 |  | 合同签订后6个月内交货
17 | 交货期 |  | 合同签订后6个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。