## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于常规开放手术和腔镜手术中，对软组织进行超声分离、切割和止血
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 频率 | 55kHz±5kHz，支持实时自动频率跟踪功率
3.2 | 最大超声输出功率 | ≥100W
3.3 | 输出功率档位（可选档位）
3.3.1 | 切割输出功率 | ≥5档功率可调
3.3.2 | 凝血输出功率 | ≥4档功率可调
3.4 | 控制面板 | 液晶触摸屏显示屏，支持显示、调节切割和凝血参数
3.5 | 输出控制方式 | 支持手控和脚控
*3.6 | 闭合血管最大直径 | ≥5mm
3.7 | 刀具
·3.7.1 | 刀具类型 | 同时具备一次性使用刀具和可拆卸、可重复使用刀具
3.7.2 | 刀头功能 | 支持切割、止血、抓持、分离等功能
3.7.3 | 刀头工作温度 | 50℃-100℃
3.7.4 | 刀头工作面 | 至少包含背切面、钝面、夹持面、凸面、凹面等
3.7.5 | 刀杆材质 | 钛合金或更优材质
3.7.6 | 刀具套筒外径 | ＜5.7mm
3.7.7 | 刀头设计 | 弧形
3.7.8 | 刀头旋转角度 | 支持360度旋转
3.7.9 | 刀具规格 | 一次性和重复用刀具均≥3种规格可供选择，满足开放性手术及微创性手术
3.7.10 | 超声最大振动幅度 | ≥80um
3.7.11 | 刀具安装 | 一次性刀具支持快接，无需额外扭力扳手即可安装锁紧
3.7.12 | 消毒方式 | 支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷等多种消毒方式
3.8 | 换能器（手柄）
3.8.1 | 工作原理 | 电致伸缩技术，能量转换率≥95％
·3.8.2 | 使用限制 | 支持长期重复使用，不限制使用次数
3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.1 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含主机及台车1台、换能器（手柄）1把、脚踏开关1个、刀具（类型规格可选）≥3个、其他相关附件1套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。