## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 耳科电钻动力系统 |  | 总数量 （台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 288
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 | 瑞士彼岸 | 瑞士诺瓦格 | 卡尔史托斯
*1 | 基本要求 | 一机可多用，可连接显微耳钻，适用于中耳、内耳、侧颅底等外科临床微创手术 |  |  |  |  | 一机可多用，可连接显微耳钻，适用于中耳、内耳、侧颅底等外科临床微创手术 | 一机可多用，可连接显微耳钻，适用于中耳、内耳、侧颅底等外科临床微创手术 | 一机可多用，可连接显微耳钻，适用于中耳、内耳、侧颅底等外科临床微创手术具备
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、CE认证 |  |  |  |  | 具备CFDA、CE认证 | 具备CFDA、CE认证 | 具备CFDA、CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机 | ≥8万转/分数字一体机，一机可多用，适用于中耳、内耳、颅底、侧颅底等外科临床微创手术 |  |  |  |  | 8万转／分数字一体机，一机可多用，适用于中耳、内耳、颅底、侧颅底等外科临床微创手术 | 8万转／分数字一体机，一机可多用，适用于中耳、内耳、颅底、侧颅底等外科临床微创手术 | 8万转／分数字一体机，一机可多用，适用于中耳、内耳、颅底、侧颅底等外科临床微创手术
·3.1.1 | 主机显示器 | 可同时显示转速、扭矩、冲水量、转动比率参数 |  |  |  |  | 数字化液晶显示（图案式解析相关功能部件），同时显示转速、扭矩、冲水量、转动比率参数， | 数字化液晶显示（图案式解析相关功能部件） | 数字化液晶显示（图案式解析相关功能部件）
3.1.2 | 主机控制方式 | 按键式操作主机面板 |  |  |  |  | 按键式操作主机面板 | 按键式操作主机面板 | 触摸屏
·3.1.3 | 冲水泵 | 冲水泵与主机一体化设计，有档位调节，流量可在8-100毫升/分钟自由调节，可选择停止、同步、持续等不同模式 |  |  |  |  | 冲水泵与主机一体化设计，10档流量调节可在8-135 毫升/分钟自由调节，可选择停止、同步、持续等不同模式 | 蠕动泵与主机一体设计，流量调节1-100毫升/分钟，可选择停止、同步或持续冲水 | 蠕动泵与主机一体设计，9档冲水流量调节，可选择停止、同步或持续冲水
·3.1.4 | 主机自动识别功能 | 主机可自动识别连接 |  |  |  |  | 主机可自动识别连接 | 主机可自动识别连接 | 主机可自动识别连接
3.2 | 脚控开关
3.2.1 | 导线/保护级别 | 导线长度 300 cm ，保护级别IPX8防水设计 |  |  |  |  | 导线长度 300 cm ，保护级别IPX8防水设计 | 导线长度 300 cm ，保护级别IPX8防水设计 | 导线长度 300 cm ，保护级别IPX8防水设计
·3.2.2 | 脚踏功能/开关 | ≥4种开关控制 |  |  |  |  | 开关包括脚控制马达转速开关、无极变速踏板开关、马达旋转方向开关、水泵工作状态开关 | 无极变速踏板开关，可脚控转数、方向、冲水量 | 无极变速踏板开关，可脚控转数、方向、冲水量
3.3 | 马达
·3.3.1 | 转速/冷却技术 | 转速≥8万转/分，无碳刷风冷技术 |  |  |  |  | 转速≥8万转／分，无碳刷巴氏马达风冷技术，自身冷却，无需外接水冷和气冷，马达可长时间连续工作 | 8万转／分无碳刷马达，风冷技术，自身冷却，无需外接水冷和气冷，马达可长时间连续工作 | 6万转马达配合高速手柄，最高可达10万转/分
3.3.2 | 马达扭矩 | 扭矩≥40mNm |  |  |  |  | 扭矩40 mNm | 最大扭矩：6Ncm | 扭力 60 mN.m
3.3.3 | 噪音 | ≤62 dBA（距离45 cm） |  |  |  |  | ≤62 dBA / 45 cm | ？ | ？
*3.3.4 | 手柄连接口 | 世界通用标准 E 类型符合 ISO3964不同品牌长度（70mm,95mm,125mm）的手柄，可接颅底手柄、各种往复锯、切割锯 |  |  |  |  | 世界通用标准 E 类型符合 ISO3964不同品牌长度（70mm,95mm,125mm）的手柄，可接颅底手柄、各种往复锯、切割锯 | 世界通用标准 E 类型符合 ISO3964不同品牌长度（70mm,95mm,125mm）的手柄，可接颅底手柄、各种往复锯、切割锯 | 世界通用标准 E 类型符合 ISO3964不同品牌长度（70mm,95mm,125mm）的手柄，可接颅底手柄、各种往复锯、切割锯
3.3.5 | 马达连接线 | 长度≥300cm，可拆卸，带温度感应芯片，手柄卡死时提供过载保护 |  |  |  |  | 长度300cm，可拆卸，带温度感应芯片，手柄卡死时提供过载保护 | 长度300cm，可拆卸，带温度感应芯片，手柄卡死时提供过载保护 | 长度300cm，带温度感应芯片，手柄卡死时提供过载保护
3.3.6 | 消毒方式 | 134°C高温高压灭菌消毒 |  |  |  |  | 134°C高温高压灭菌消毒 | 134°C高温高压灭菌消毒 | 134°C高温高压灭菌消毒
3.4 | 弯手柄
3.4.1 | 冷却技术 | 风冷技术 |  |  |  |  | 风冷技术，自身冷却，无需外接水冷和气冷 | 风冷技术，自身冷却，无需外接水冷和气冷 | 风冷技术，自身冷却，无需外接水冷和气冷
·3.4.2 | 转数/传动比例 | 转速≥8万转/分，传动比例1：1 |  |  |  |  | 转速8万转/分，传动比例1:1 | 转速8万转/分，传动比例1:1 | 转速8万转/分 ，传动比例1:2
3.4.3 | 弯度/钻头接口标准 | 15°弯曲,任何符合ISO 3964标准接口的马达，可接钻头长度70mm（符合ISO6360/1标准）所有品牌钻轴直径2.35mm（符合ISO1797-1标准）的磨钻头和切削钻头接口 |  |  |  |  | 15°弯曲,任何符合ISO3964标准接口的马达，可接钻头长度70mm（符合ISO6360/1标准）所有品牌钻轴直径2.35mm（符合ISO1797-1标准）的磨钻头和切削钻头接口 | 15°弯曲,任何符合ISO3964标准接口的马达，可接钻头长度70mm（符合ISO6360/1标准）所有品牌钻轴直径2.35mm（符合ISO1797-1标准）的磨钻头和切削钻头接口 | 15°弯曲,任何符合ISO3964标准接口的马达，可接钻头长度70mm（符合ISO6360/1标准）所有品牌钻轴直径2.35mm（符合ISO1797-1标准）的磨钻头和切削钻头接口
3.4.4 | 驱动接口/功能 | 带喷水口，冲水口可360度旋转调节,卡口自锁定，驱动接口符合世界通用标准ISO3964接口, 手柄高低速转动时均无摆动及震动，散热好，无需外接水冷和气冷，可长时间连续工作 |  |  |  |  | 带喷水口，冲水口可360度旋转调节,卡口自锁定，驱动接口符合世界通用标准ISO3964接口, 手柄高低速转动时均无摆动及震动，散热好，无需外接水冷和气冷，可长时间连续工作 | 带喷水口，冲水口可360度旋转调节,卡口自锁定，驱动接口符合世界通用标准ISO3964接口, 手柄高低速转动时均无摆动及震动，散热好，无需外接水冷和气冷，可长时间连续工作 | 带喷水口，冲水口可360度旋转调节,卡口自锁定，驱动接口符合世界通用标准ISO3964接口, 手柄高低速转动时均无摆动及震动，散热好，无需外接水冷和气冷，可长时间连续工作
3.4.5 | 消毒方式 | 可耐134℃高温消毒 |  |  |  |  | 可耐134℃高温消毒，2.2bar高压消毒灭菌 | 134°C高温高压灭菌消毒 | 134°C高温高压灭菌消毒
3.5 | 显微耳钻 | [7 empty] | 显微高速手柄代替
3.5.1 | 钻头导管 | 直径≤5.5，工作长度≤78mm，角度 15° |  |  |  |  | 直径2.1, 工作长度≤64.5mm, 角度 15° | 工作长度为78 mm，角度 15° | 直径5.5, 工作长度71mm, 角度 15°
3.5.2 | 马达线长度及连接方式 | 长度300cm，与主机连接或专用显微耳钻 |  |  |  |  | 长度300cm，与主机连接或专用显微耳钻（以标准电池驱动）脚踏单独连接 | 长度300cm，与主机连接 | 长度300cm，与主机连接
3.5.3 | 消毒方式 | 134°C高温高压灭菌消毒 |  |  |  |  | 134°C高温高压灭菌消毒 | 134°C高温高压灭菌消毒 | 134°C高温高压灭菌消毒
3.6 | 钻头
3.6.1 | 显微钻头 | 钨碳合金刀头直径0.5mm至2.3mm,金刚钻刀头直径0.6mm至2.3mm,有颜色环区分不同材质的刀头,穿孔器直径0.35mm至0.5mm,钻头须能重复使用，高温高压消毒 |  |  |  |  | 钨碳合金刀头直径0.5mm至2.3mm,金刚钻刀头直径0.6mm至2.3mm,有颜色环区分不同材质的刀头,穿孔器直径0.35mm至0.5mm,钻头可重复使用，高温高压消毒 | 钨碳合金刀头直径0.5mm至2.3mm,金刚钻刀头直径0.6mm至2.3mm,有颜色环区分不同材质的刀头,无菌一次性 | 钻头长度70mm（符合ISO6360/1标准）钻轴直径2.35mm（符合ISO1797-1标准）的钨碳合金刀头直径1.0mm至7.0mm,金刚钻刀头直径0.6mm至7.0mm,钻头可重复使用，高温高压消毒
3.6.2 | 长度标准 | 钻头长度70mm（符合ISO6360/1标准）所有品牌钻轴直径2.35mm（符合ISO1797-1标准）的磨钻头和切削钻头接口 |  |  |  |  | 钻头长度70mm（符合ISO6360/1标准）所有品牌钻轴直径2.35mm（符合ISO1797-1标准）的磨钻头和切削钻头接口， | 钻头长度70mm（符合ISO6360/1标准）所有品牌钻轴直径2.35mm（符合ISO1797-1标准）的磨钻头和切削钻头接口， | 钻头长度70mm（符合ISO6360/1标准）所有品牌钻轴直径2.35mm（符合ISO1797-1标准）的磨钻头和切削钻头接口，
3.6.3 | 类型 | 金钢砂磨钻头和钨碳钢切削钻头可重复使用 |  |  |  |  | 金钢砂磨钻头和钨碳钢切削钻头可重复使用 | 金钢砂磨钻头和钨碳钢切削钻头可重复使用 | 金钢砂磨钻头和钨碳钢切削钻头可重复使用
3.7 | 报警及安全指标 | 马达过热或手柄卡死时提供过载保护，具备故障诊断（图案式解析）和声音报警功能 |  |  |  |  | 马达过热或手柄卡死时提供过载保护，具备故障诊断（图案式解析）和声音报警功能 | 马达过热或手柄卡死时提供过载保护，具备故障诊断（图案式解析）和声音报警功能 | 马达过热或手柄卡死时提供过载保护，具备故障诊断（图案式解析）和声音报警功能
*4 | 配置需求 | 1.主机可连接显微耳钻*1台 2.多功能脚踏*1个 3.马达及连线*2套 4.弯手柄*4支 5.钻头（金刚砂7根，钨碳钢7根 ）*2套
*5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 是
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。