## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 耳鼻咽喉用诊疗台 |  | 总数量 （台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 234
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 | 韩国MEGA ENT-3000C 岩之澜（北京）医学科技有限公司 | 荷兰 Ergomed （深圳）长征生物科技有限公司 13421377021 | 日本永岛 SN UNIT EXCELLENCE 腾跃生物科技（洛阳）有限公司
*1 | 基本要求 | 用于门诊鼻腔与咽喉喷药、分泌物及耳部耵聍的吸引、间接喉镜检查等常规检查及治疗 |  |  |  |  | 具备 | 具备 | 具备
*2 | 资质认证 | 诊台、耳鼻喉专业头灯具备CFDA,显微镜具备CFDA、CE或FDA认证 |  |  |  |  | 具备 | 具备 | 具备
3
·3.1 | 结构与工艺 | 一体化圆弧形诊疗台，防腐蚀玻璃钢台面 |  |  |  |  | 一体化圆弧 | 一体式设计 | 一体式设计
3.1.1 | 边台连接 | 主机连接边台后，边台具有0-90°可调节 |  |  |  |  | 边台可调节 | 主机连接边台，可调节 | 主机连接边台
3.1.2 | 座椅配置 | 医师椅、患者椅各一个 |  |  |  |  | 具备 | 具备 | 具备
3.2 | 吸引装置
3.2.1 | 负压泵类型 | 悬挂式，非油型免维护负压泵 |  |  |  |  | 悬挂式免维护负压泵 | 负压泵1个，使用过程中可通过主机集中控制 | 悬挂式负压泵
3.2.2 | 负压泵吸引压力 | ≥（600-740）mmHg |  |  |  |  | 负压泵吸引压力600-740mm Hg | 满足 | 600-740mm Hg
3.2.3 | 负压吸引枪 | 2支 |  |  |  |  | 负压吸引枪2支 | 2支 | 2支
3.3 | 正压泵
3.3.1 | 最大压力大小 | ≥2.0KG/CM² |  |  |  |  | 0.9-2.0KG/CM² | 不小于2.5bar，可通过调节钮控制压力大小 | 满足
*3.3.2 | 喷枪装置 | 四把（3把直喷枪、1把弯喷枪）药粉喷枪可选 |  |  |  |  | 四把喷枪装置 | 可满足4把喷枪装置 | 可满足4把喷枪装置
3.4 | 排污装置
·3.4.1 | 分泌物收集罐 | 内置主副吸引瓶，容量分别≥2500ml/1000ml |  |  |  |  | 内置式分泌物收集罐 | 内置式设计分泌物回收装置 | 内置式
3.4.2 | 排污清洁装置 | 分泌物收集瓶式处理，废气经净化过滤后排放 |  |  |  |  | 分泌物收集瓶式处理 | 有排污清洁装置 | 有排污清洁装置
3.4.3 | 污物收集装置 | 防止污水倒流,具备自动保护功能 |  |  |  |  | 防止污水倒流功能 | 有污物收集装置 | 有污物收集装置
3.5 | 硬镜预热装置 | 快速预热，具有自动保护装置 |  |  |  |  | 快速加热 | 可快速加热 | 快速加热
3.6 | 按键控制 | 主机和边台都有控制键控制患者椅、照明灯、喷雾器 |  |  |  |  | 主机和边台都有控制键控制 | 有集中的按键控制 | 有按键控制
3.7 | 照明灯装置 | LED灯泡，带阻尼平衡支臂，移动可在任意位置固定 |  |  |  |  | LED灯泡，带阻尼平衡支臂 | 带阻尼平衡支臂 | 带阻尼平衡支臂
3.8 | 显微镜
·3.8.1 | 显微镜数量 | 诊疗台和耳鼻喉科专用显微镜实现1比1配置 |  |  |  |  | 可实现1:1配置 | 可实现1:1配置 | 可实现1:1配置
·3.8.2 | 双目镜筒 | 0°-190°双目镜筒 ,瞳距调节范围50mm-80mm |  |  |  |  | 0°～190°双目镜筒 | 0°～190°双目镜筒 | 0°～190°双目镜筒
3.8.3 | 镜筒焦距 | F=170mm |  |  |  |  | F=170mm | F=170mm | F=170mm
3.8.4 | 目镜焦距 | 12.5x,屈光度调节范围±7D，护眼杯高度可调 |  |  |  |  | 12.5x,屈光度调节范围： ± 7D | 12.5x,屈光度调节范围： ± 7D | 12.5x,屈光度调节范围： ±7D，护眼杯高度可调
3.8.5 | 目镜长度 | 根据治疗需求有105mm或160mm可选 |  |  |  |  | 目镜长度可选 | 目镜长度可选 | 目镜长度可选
3.8.6 | 照明系统 | LED光源，亮度连续可调 |  |  |  |  | LED光源 | LED冷光源 | LED光源
3.8.7 | 自动开光装置 | 横臂内带有灯泡自动开关装置 |  |  |  |  | 具备自动开光装置 | 无自动开光装置 | 具备自动开光装置
3.8.8 | 大物镜 | F=190-300mm无极变焦 |  |  |  |  | F=190-300mm无极变焦 | 具备F=190-300mm无极变焦 | F=190-300mm无极变焦
3.9 | 耳鼻喉专业头灯
3.9.1 | 色温 | 色温5700k-6500k |  |  |  |  | 色温5700k-6500k | 色温5700k | 色温5700k-6500k
3.9.2 | 电池和续航 | 配备≥2块可更换锂电池，单电池续航高亮至少6小时，低亮至少24小时 |  |  |  |  | 2块锂电池，单电池续航高亮6小时 | 无线LED 头灯，半小时快速充电，可连续使用不小于4 小时 | 可配2块电池
·3.9.3 | 头戴 | 吸汗防滑可拆卸可清洗消毒 |  |  |  |  | 头戴可清洗消毒 | 无头戴 | 头戴可清洗消毒
3.9.4 | 镜片 | 前后光学玻璃镀膜镜片 |  |  |  |  | 前后光学玻璃镀膜镜片 | 前后光学玻璃镀膜镜片 | 前后光学玻璃镀膜镜片
3.9.5 | 开关 | 前后双开关 |  |  |  |  | 前后双开关 | 前后双开关 | 后面开关
·3.9.6 | 重量 | ≤130g |  |  |  |  | 重量130g | 重量130g | 重量245g
3.9.7 | 滤光片 | 白光/黄光 |  |  |  |  | 滤光片有白黄光 | 白光滤光片 | 滤光片有白黄光
3.10 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 诊台一台，显微镜一台，头灯一把，患者椅一台，医生椅一台，四把喷枪种类可选 （直喷枪、把弯喷枪、药粉喷枪）
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。