## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 共聚焦显微镜平台 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 200
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于生物标本的荧光成像，包括三维图像重建等
2 | 技术和性能参数
2.1 | 激光照射系统
2.1.1 | 激光光源
2.1.1.1 | 紫色固体激光器 | 405nm，功率≥50mW
2.1.1.2 | 蓝色泵浦固体激光器 | 488nm，功率≥20mW
2.1.1.3 | 绿色泵浦固体激光器 | 561nm，功率≥20mW
2.1.1.4 | 红色泵浦固体激光器 | 640nm，功率≥40mW
2.1.2 | 激光耦合器 | 开放式和一体化的激光耦合器，通过单独一根宽光谱、高透过率光纤导出，近紫外到红光区域一体化色差校正，无须调节光纤中心。
2.1.3 | 激光强度 | 所有激光谱线均由AOTF控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用；激光强度调节范围：0.01%-100%，最小调节步进精度0.01%
2.2 | 扫描检测系统 | 扫描系统和检测系统一体化集成设计，扫描检测系统与显微镜直接耦合，非光纤式导出，避免荧光信号的损失
·2.2.1 | 透射型光栅分光系统 | 其中任何一个荧光检测通道都可执行包括高精度高线性光谱扫描、光谱检测和光谱拆分全部功能，并且任意多个荧光检测通道都可同时进行以上功能
*2.2.2 | 荧光检测器 | ≥2个独立的光谱型荧光检测器和荧光检测通道，一个透射DIC检测通道，所有通道可以独立设置不同激光、HV、offset等参数
2.2.3 | 光谱最小调节步进 | 1nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调
2.2.4 | 扫描振镜 | XY独立双扫描振镜，均为高反射率的抗氧化银镀膜
·2.2.5 | 旋转角度 | 0°-360°自由旋转，步进0.1°
2.2.6 | 光学放大扫描 | 1X-50X光学放大，步进0.01X
2.2.7 | 扫描速度 | 常规扫描振镜 512X512≥16帧/秒，256X256≥61帧/秒
2.2.8 | 共聚焦针孔 | 全自动连续调节型
2.3 | 全自动倒置显微镜系统 | 电动控制Z轴，最小Z轴步进精度≤10nm；电动光路切转与调节，可通过电容式触摸屏控制器、软件、手动三种方式控制功能，包括Z轴、物镜转盘、聚光镜、激发块转盘、电动DIC棱镜切换等
*2.3.1 | 齐焦距离 | ≤45mm
*2.3.2 | 电动激发块转盘 | ≥8孔，激发块切换速度≤0.5S；无需拆卸更换激发块，内置电动光闸，防水设计；
2.3.3 | 荧光激发块 | 至少包含窄带带通紫外激发（UV），窄带带通蓝光激发（B）和宽带绿光激发（G）三种，并可同时安装不少于六个荧光激发块
2.3.4 | 荧光光源 | 使用寿命≥2000小时，光纤接入，减少对标本的热损伤，7档光强调节，带计数归零开关
2.3.5 | 透射光源 | 长寿命LED冷光源
·2.3.6 | 共聚焦专用物镜 | 10x平场复消色差物镜，NA 0.30，空气镜，WD：3.1 mm，色差校准范围400-1000nm； 20x平场复消色差物镜， NA 0.8，空气镜，WD：0.6 mm，色差校准范围400-1000nm； *40x平场复消色差物镜， NA 0.95， WD：0.13 mm，色差校准范围400-1000nm
2.3.7 | 载物台 | 配套多孔板、35mm培养皿和切片三种专用样品夹适配器
2.4 | 计算机工作站 | CPU Intel Xeon W-2133 3.6 2666MHz 8.25 6C CPU或更高；ECC内存≥ 64GB；硬盘≥ 1TB HDD x2；SSD固态硬盘≥256GB；显卡NVIDIA Quadro P620或更高；DVD writer；操作系统Windows 10 Professional 64bit；32英寸4K液晶显示屏
2.5 | 软件 | 图像采集和系统自动控制功能，光路全电动控制切换
2.5.1 | 智能化设置 | 根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路
2.5.2 | 多维显微成像控制 | X，Y，Z，T等控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理；三维/四维可视图象重建，具有不少于Alphablend，surface，MIP等多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构
2.5.3 | Z轴深度补偿功能 | 随成像深度不同，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减
2.5.4 | 设备同步 | 可控制和触发其他外部设备同步工作；
2.5.5 | 参量计算 | 荧光强度测量，区域和周长等参量计算
2.5.6 | 共定位定量分析 | 可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图，可分别提取单标记和共定位图像
2.5.7 | 离子浓度图像 | 实时追踪荧光强度变化，获取离子浓度比例（Ratio）图像
2.5.8 | 检测特异荧光标本指纹光谱 | 分离发射光谱重叠的多重标记荧光标本，可在扫图过程中实时进行光谱拆分，具有盲式分离法、荧光染料分离法、光谱图像分离法等多种光谱拆分模式
2.5.9 | 其他功能 | 可根据不同用户自定义个性化的布局界面；提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜、2D反卷积模块，等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像的专业算法
2.19 | 报警及安全指标 | 软件提示，指示提示
2.20 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*3 | 配置需求 | 激光光源系统 1套 全电动倒置荧光显微镜 1套 高灵敏检测器 2个 电脑工作站 1套 气压专用防震台 1个 稳压电源 1套 工作平台及激光器架 1套
3.1 | 软件 | 电脑操作系统 激光共聚焦扫描控制系统
3.2 | 硬件 | 激光光源系统 1套 全电动倒置荧光显微镜 1套 高灵敏检测器 2个 电脑工作站 1套 气压专用防震台 1个 稳压电源 1套 工作平台及激光器架 1套
4 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
5 | 安装要求 | 1 环境温度：18-25℃； 2 湿度要求：相对湿度≤60%； 3 电源电压：220–240 V/50–60HZ。
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。