## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多导睡眠记录仪 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算单价（万元） :35 | 预算总金额（万元）:140
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于成人及儿童监测睡眠中各项生理参数并给出完整的报告 |  |  |  |  | 品牌 | 施曼诺 | 飞利浦 | 怡和嘉业 | 万曼
2 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA、CE认证 | [5 empty] | 具备 | 具备 | 具备 | 具备
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 导联 | 导联数≥42导，含EEG、EOG、EMG、ECG、持续阻抗、腿动、SpO2、脉率、脉搏波、热敏式气流、压力式气流 、胸式呼吸、腹式呼吸 、鼾声、相位角、躯体活动、体位、患者标记、环境光强、外接信号AUX、电池电量等 | [5 empty] | 42 | 44 | 52 | 42
3.2 | 脑电阻抗 | 具有电极持续阻抗显示功能，提高脑电波形的采集清晰度 | [5 empty] | 具备实时阻抗功能，医务人员可根据实时阻抗数据和图形颜色，来检测脑电电极粘贴阻抗值的高低，可提高脑电波形的采集清晰度 | 具备实时阻抗功能，医务人员可根据实时阻抗数据和图形颜色，来检测脑电电极粘贴阻抗值的高低，可提高脑电波形的采集清晰度 | 可显示阻抗，医务人员可根据实时阻抗数据，来检测脑电电极粘贴阻抗值的高低，可提高脑电波形的采集清晰度 | 可显示阻抗，医务人员可根据实时阻抗数据和图形颜色，来检测脑电电极粘贴阻抗值的高低，可提高脑电波形的采集清晰度
3.3 | 自动分析功能 | 根据患者活动度自动进行夜间睡眠/觉醒分析 | [5 empty] | 根据患者活动度自动进行夜间睡眠/觉醒分析 | 软件可根据患者活度量自动进行夜间睡眠/觉醒分析 | 软件可根据患者活度量自动进行夜间睡眠/觉醒分析 | 无
·3.4 | 无线遥测功能 | 具备，通过内置蓝牙模块实时无线数据传输，患者无活动阻碍，可进一步开展社区及家庭多导睡眠监测，安装方便，配备无线红外同步视频监测 | [5 empty] | 具备蓝牙模块实时无线数据传输，配备无线红外同步视频监测 | 有线传输或无线传输 | 具有无线遥测功能 | 具有
3.5 | 信号处理 | 快速滤波，16位模数转换，采样频率可调，4倍过采样技术，共模抑制比 CMRR ≥ 110 db，电路噪音 ≤0.5μV | [5 empty] | 具备 | 具备 | 具备 | 具备
*3.6 | 软件分析 | 按照AASM睡眠标准要求进行数据分析，也可使用欧洲R&K标准分析，可自由选择分析模式 | [5 empty] | 具有 | 具有 | 具有 | 具有
·3.7 | 脑电分析 | 具备高精度3D脑电地形图和癫痫棘波分析功能 | [5 empty] | 具备高精度3D脑电地形图和癫痫棘波分析功能 | 有傅里叶分析，无脑电地形图 | 有傅里叶分析，无脑电地形图 | 有傅里叶分析，无脑电地形图
3.8 | 呼吸分析 | 具有胸腹相位角分析功能 | [5 empty] | 具有胸腹相位角分析功能 | 无 | 具有胸腹相位角分析功能，通过计算胸腹相位角的度数，并出具相位角分析报告，便于医务人员诊断矛盾呼吸和上气道阻力综合症 | 具备
·3.9 | 心电分析 | 具有心电散点图分析功能 | [5 empty] | 具有心电散点图分析功能 | 有心率分析 | 有心率分析 | 有心率分析
*3.10 | 血压功能 | 具有连续无创血压监测功能，无需通过其它扩展通道外接血压计而进行测量 | [5 empty] | 具有连续无创血压监测功能，无需通过其它扩展通道外接血压计而进行测量 | 具备 | 具备 | 无
·3.11 | 数据存储 | 主机配有高速存储卡，内存≥1GB | [5 empty] | 主机配有高速存储卡，内存≥1GB | 内置60G硬盘 | SD，1G卡 | CF，1G卡
3.12 | 报告格式 | 监测报告可导出到WORD、EXCEL、PDF、SPSS，可按用户需要编辑报告内容制定统一的报告模板 | [5 empty] | 监测报告可导出到WORD、EXCEL、PDF、SPSS，可按用户需要编辑报告内容制定统一的报告模板 | 患者报告可导出到WORD、EXCEL、PDF、SPSS | 患者报告可导出到WORD、EXCEL、PDF、SPSS | 患者报告可导出到WORD、EXCEL、PDF、SPSS
3.13 | 数据导出 | 患者原始数据可导出EDF、RIFF、EXE文件，并可将所需要的原始和分析数据的波形及趋势图直接导出为图片格式，作为PPT课件或其它教学模式应用 | [5 empty] | 患者原始数据可导出EDF、RIFF、EXE文件，并可将所需要的原始和分析数据的波形及趋势图直接导出为图片格式，作为PPT课件或其它教学模式应用 | 患者原始数据可导出EDF、RIFF、EXE文件，同时可将所需要的原始和分析数据的波形及趋势直接导出为图片格式 | 患者原始数据可导出EDF、RIFF、EXE文件，同时可将所需要的原始和分析数据的波形及趋势直接导出为图片格式 | 患者原始数据可导出EDF、RIFF、EXE文件，同时可将所需要的原始和分析数据的波形及趋势直接导出为图片格式
3.14 | 数据保存 | 软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为exe可执行文件，无需安装专门或设备自带睡眠分析软件，即可在任意电脑上打开患者数据进行数据查看和报告打印 | [5 empty] | 软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为exe可执行文件，无需安装专门或设备自带睡眠分析软件，即可在任意电脑上打开患者数据进行数据查看和报告打印 | 软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为exe可执行文件，可在任意电脑上打开患者数据进行数据查看和报告打印 | 具备数据导出功能，可在任意电脑查看数据、打印报告 | 具备数据导出功能，可任意查看
3.15 | 压力滴定 | 设备可连接任意品牌呼吸机进行压力滴定 | [5 empty] | 具有 | 具有 | 具有 | 具有
·3.16 | 电池 | 主机采用锂离子充电电池供电，最长连续记录时间≥10小时 | [5 empty] | 主机采用锂离子充电电池供电，最长连续记录时间≥10小时 | 35.6X12.7X31.7cm，3.5kg，交流电供电 | 150X70X30mm，300g，2节5号电池供电，记录时间10小时 | 150X80X34mm，300g，干电池供电，记录时间10小时
3.17 | 软件界面 | 软件全中文操作界面，亦配有其他多国语言操作界面以供选择 | [5 empty] | 软件全中文操作界面，亦配有其他多国语言操作界面以供选择 | 软件全中文操作界面，可选多国语言 | 全中文操作界面 | 可选择全中文界面，也可选其他多国语言界面
3.18 | 工作站 | 配备品牌电脑工作站及打印机，用于数据分析及打印监测报告 | [5 empty] | 配备品牌电脑工作站及打印机，用于数据分析及打印监测报告 | 配备品牌电脑工作站及打印机，用于数据分析及打印监测报告 | 配备品牌电脑工作站及打印机，用于数据分析及打印监测报告 | 配备品牌电脑工作站及打印机，用于数据分析及打印监测报告
3.19 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.20 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求 | 设备主机一台，脑电电极线及附属配件
*5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 是
5.2 | 封闭配套试剂耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
填报时间：2021年11月2日
需求单位 | 第六医学中心咽喉嗓音外科科 |  | 联系人：章榕 | 联系方式：951380
设备名称 | 多导睡眠记录仪 |  | 设备项目编号： | 数量：4套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1
2
3
4
…
若填写具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 鼻压力气流传感器 |  | 1500
2 | 脑电电极线 |  | 300
… | 心电电极线 |  | 120
二、今后可选择开展或使用项目
示例：
1
2
3
4
…
需求科室 确认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
医学中心（医疗区）卫勤机关审核 （盖章）
说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。