## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 空气压力波治疗仪 | 总数量（台/套） |  | 30 | 预算总金额（万元） | 90
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 通过对下肢施加周期性的压力，促进血液循环，预防深静脉血栓形成和肺栓塞
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA |  | 具有
·2.2 | CE或FDA |  | 具有
3 | 技术和性能参数
3.1 | 多种工作模式 |  | 可进行双腿、双足或单腿、单足或一腿一足工作模式
·3.2 | 抗栓安全压力 |  | 抗栓压力可调，具备梯队序贯压力，从远心端向近心端梯度压力自动递减，保证静脉血流单向回心，不损伤静脉瓣。
3.3 | 压力设定范围 |  | 腿部抗栓压力（0-80）mmHg,调节步长10（±5）mmHg.足套抗栓压力130（±10）mmHg，间歇时间范围（0-90）S可调
3.4 | 过压保护功能 |  | 具有过压保护功能，自动泄气，同时具有手动泄压功能
·3.5 | 智慧识别功能 |  | 自动识别气囊种类，并配置相应压力，自动运行
3.6 | 腿套
3.6.1 | 腿套种类 |  | 三腔全腿分节腿套，三腔小腿套，足套
3.6.2 | 腿套尺寸 |  | 分大、中、小三个型号，可适配不同腿围
3.6.3 | 腿套材质 |  | 有PVC复合无纺布气囊和TPU气囊
3.7 | 腿套供气 |  | 快速充放气，腿套充盈时间≤12S
·3.8 | 个性化调节 |  | 可根据不同患者情况进行个性化压力调节、双肢体同步加压与步态仿生交替加压均可
3.9 | 彩色触摸大屏 |  | 触屏显示
·3.10 | 电池 |  | 内置锂电池，满负荷运行≥15小时，待机≥25小时
3.11 | 机身设计 |  | 机身小巧美观，重量≤2.5KG，可手提，可悬挂和水平放置使用，配有床钩可伸缩调节，噪音≤40dB
3.12 | 断电储存功能 |  | 具有断电储存数据功能，可自行储存工作参数为默认设置
·3.13 | 互联互通功能 |  | 设备可联网VTE、HTS、EMR、护理文书等系统，可接受医嘱、VTE等系统下发的指令，实现与医院系统的互联互通。设备可上传运行数据，如压力，时间、时长、治疗部位等数据，治疗记录可通过VTE系统写入电子病历，实现患者信息及治疗记录无限量储存。
3.14 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（每台设备） |  | 设备主机及附件，导气管一副，大腿套一副，小腿套一副，足套一副
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
耗材（试剂）需求
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。