## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 放射治疗记录与验证系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于医院肿瘤科室（或者放疗科室）进行肿瘤信息管理和提供临床应用功能的整体解决方案，具有患者电子病历管理，患者治疗流程跟踪，能够搭建医院到医生、患者、设备的统一信息化云平台并可贯穿肿瘤放疗科整体工作流程，实现角色信息实时交换，医患信息实时交互
·2 | 资质认证 | 具备软件著作权
3 | 技术和性能参数
3.1 | 软件安全性和可靠性
3.1.1 | 数据访问 | 具备安全控制机制及数据核对机制
3.1.2 | 宕机保障 | 具备应对宕机应对预案和技术保障
3.1.3 | 应变及容错 | 具备业务意外情况的应变能力和容错能力
3.1.2 | 系统与数据整合 | 整合连接放疗软硬件服务器及数据库，实现流程管理，整合全科业务信息，以及信息分类检索
*3.1.4 | 平台运行环境 | 具备“C/S”架构及关系型数据库系统，支持病人治疗数据统一集中存储管理，所有联网的工作站中进行信息资源共享
3.2 | 基础功能
3.2.1 | 授权访问 | 具备对患者病案数据进行授权访问控制
3.2.2 | 用户权限管理 | 具备用户授权管理功能，管理员可分配不同工作岗位的角色对于系统软件各功能模块的访问权限
3.3 | 流程管理模块
·3.2.1 | 患者管理 | 具备患者管理列表，可查看患者基本信息，流程状态信息、诊断信息和病案信息等，提供多种分类显示视图，支持按疗程状态、治疗方式、疾病种类、病区等对列表内容进行分类显示，支持利用关键字按列快速检索表中的患者信息，支持模糊查询，支持多字段组合查询
3.3.2 | 放疗流程 | 具备患者的治疗进度以及数据流变化，自动标记患者放疗流程状态 支持以图形化方式显示放疗患者的完整治疗流程，以及当前疗程进度状态
3.3.3 | 流程质控 | 具备放疗工作审核机制，支持对关键工作内容进行强制审核和电子签名确认 需提供审核配置功能，支持由系统管理员自定义审核机制，决定是否对具体工作设置强制审核
·3.3.4 | 任务分配 | 具备分配工作任务，管理人员分配任务和工作领取任务，并有明确的状态标记
3.3.5 | 任务流转 | 具备任务状态标记和工作任务自动流转，可自定义任务流转流程
3.4 | 病案管理模块
3.4.1 | 患者登记 | 支持将患者信息数据治疗记录及纸质单据等完整病案数据进行统一存储管理，并提供快速检索支持特殊病案标记
3.4.2 | 复诊登记 | 支持通过放疗号或患者姓名，调出已出院病人信息进行复诊快捷登记
3.4.3 | 病案导入 | 支持导入患者病案资料，并可自动归档到对应的患者名下，自动解析，建立病案从属关系
3.4.4 | 病案导出 | 具备
3.4.5 | 放疗单据电子化 | 具备放疗单据电子化、结构化管理，同时支持基于模板的快速完成单据内容填写，各类电子单据应提供新增、修改、删除、复制、审核、作废、打印等便捷操作
3.4.6 | 附件管理 | 支持将患者提供的各类纸质病历通过扫描或拍照方式存档，实现过往纸质单据电子化管理 支持将患者提供的各类电子文档以附件的形式进行统一归档管理，各类附件应能归档到对应患者名下，可以为附件添加标记和描述，以方便进行检索和查阅
3.5 | 查询统计模块
·3.5.1 | 统计报表
3.5.1.1 | 自定义统计报表 | 需提供统计报表自定义界面
3.5.1.2 | 自定义统计内容 | 包括数据模型，检索条件、统计维度、统计指标等自定义
3.5.1.3 | 自定义统计报表的视图格式 | 包括数据列表，柱状图、折线图、饼图等
3.5.1.4 | 自定义统计视图各图表排列布局方式 | 具备
3.5.2 | 权限控制 | 支持访问权限控制，对敏感统计结果，被授权的用户才能查看
3.5.3 | 工作量统计 | 支持统计不同岗位的人员工作量及设备工作量
3.5.4 | 病人量统计 | 支持统计按地域、病种、分期、治疗技术等维度进行病人统计
3.6 | 随访管理模块
3.6.1 | 随访模板 | 提供不同科研组或者不同病种的随访模板
3.6.2 | 随访计划 | 需提供根据不同病种制定与之相应的随访计划，并自动生成随访日程时间表；支持随访计划与治疗小结单据自动关联，以便医生在填写治疗小结单据时，可选择随访计划模板，快速制定随访计划
3.6.3 | 随访提醒 | 提供随访工作管理台，支持当日随访任务、当月随访任务、超时未随访自动提醒
3.6.4 | 随访录入 | 支持通过随访模板快速录入随访数据
3.7 | 设备管理模块
3.7.1 | 设备资料管理 | 需提供设备资料登记和维护管理页面，支持模拟机、加速器、射波刀等设备的统一管理
3.7.2 | 设备报修 | 需提供设备报修登记功能，记录的内容包括设备名称、故障时间、故障描述、报修人、报修时间等信息
3.7.3 | 设备维修记录 | 需提供设备维修登记功能，记录包括设备故障原因、维修人员、维修时间、更换部件、维修费用等。需提供设备维修知识库，将历次维修情况形成知识库，并提供基于故障情况的维修知识库检索功能，可快速查找历史处理方法
3.8 | 计划管理模块
·3.8.1 | 计划浏览 | 需提供RTPlan放疗计划射野信息查看功能，兼容主流品牌TPS的DICOMRT格式的计划，支持以结构化的方式展示治疗射野参数信息，包括机架角、准直器、MLC、跳数、子野形状等射野信息
3.8.2 | 计划质控
3.8.2.1 | 治疗射野参数验证 | 自动验证计划参数有效性，对超出范围的参数应自动给出提醒标记
3.8.2.2 | 治疗计划审核 | 支持医生、物理师双重审核
3.8.3 | 计划打印 | 支持打印电子治疗处方单，支持根据RTPlan自动生成计划射野参数对应的治疗处方单
3.9 | 叫号预约
3.9.1 | 治疗预约
3.9.1.2 | 分次治疗时间预约视图 | 具备
3.9.1.3 | 查看视图 | 提供日、周、月等多种视图
3.9.1.4 | 治疗日程与治疗记录自动关联 | 具备
3.9.1.5 | 暂停治疗恢复治疗后日程自动顺延 | 具备
3.9.2 | 排队叫号
3.9.2.1 | 排队及治疗信息 | 叫号屏幕上显示排队病人、准备治疗病人、当前治疗病人等信息
3.9.2.2 | 公告信息 | 叫号屏幕上显示公告信息，公告信息区内容滚动播放
3.9.2.3 | 多台显示 | 一个叫号屏幕显示多台治疗机对应的排队叫号信息
3.10 | 软件部分影像管理模块
*3.10.1 | 影像与结构勾画
3.10.1.1 | 断层扫描数字影像加载显示 | 支持CT、MR、PET等断层扫描数字影像加载显示
3.10.1.2 | 断层影像重建 | 支持DICOM断层影像MPI重建，横断位、冠状位、矢状位重建
3.10.1.3 | 影像窗宽窗位调节显示 | 支持DICOM影像窗宽窗位调节显示，影像缩放、平移、定位操作
3.10.1.4 | 融合显示 | 支持DICOM RTSTRUCT结构集轮廓线与DICOM影像融合显示
3.10.1.5 | 勾画结构轮廓 | 支持使用画笔、画刷等工具勾画结构轮廓，自定义ROI结构轮廓名称和颜色
3.10.1.6 | 三维视图显示 | 支持三维视图方式显示结构，面绘制和线绘制，三维重建进度实时显示
3.10.1.7 | 三维重建结果和调节 | 支持查看任意指定结构的三维重建结果，三维重建场景选中、缩放和透明度调节
·3.10.2 | 影像配准
3.10.2.1 | 图像配准融合展示 | 支持CT/CT、CT/MR、CT/PET多模态图像配准融合展示
3.10.2.2 | 图像配准融合效果 | 支持设置棋盘格、透明度等方式查看图像配准融合效果
3.10.2.3 | 自动配准融合结果 | 支持通过平移、旋转等操作调整自动配准融合结果
3.11 | 计划评估模块
*3.11.1 | 物理剂量评估
3.11.1.1 | 剂量分布情况 | 支持按绝对剂量或相对剂量来显示剂量分布情况，辅助计划评估
3.11.1.2 | 分布进行图形化显示 | 支持对计划后新勾画结构的剂量和 DVH分布进行图形化显示
3.11.1.3 | 查看指定体素点CT值和对应的剂量值 | 具备
3.11.1.4 | 物理剂量分布曲线 | 支持在CT图像上显示或隐藏指定剂量值对应的物理剂量分布曲线
3.11.1.5 | 剂量曲线调整 | 支持实时改变等剂量曲线的颜色和线宽
3.11.1.6 | DVH曲线 | 支持显示或隐藏任意指定结构的DVH曲线，设置DVH图的背景颜色和线宽
3.11.1.7 | 单次查看功能 | 支持查看单次剂量或总剂量对应的DVH曲线，支持查看指定结构受到大于某剂量值照射的体积百分比和对应体积
3.11.1.8 | 统计信息显示 | 支持显示所有结构的体积、最大剂量、最小剂量、平均剂量等统计信息
3.11.1.9 | 百分比显示功能 | 支持通过体积百分比计算对应结构的参考剂量，或通过参考剂量计算对应结构的体积百分比
·3.11.2 | 辅助生物剂量评估
3.11.2.1 | 生物等效剂量图形化显示 | 支持对等效于2Gy/F 的生物等效剂量(EQD2)的分布情况进行图形化显示，辅助放疗计划评估
3.11.2.2 | 剂量分布对比 | 支持在一幅CT图像上对比显示同一个解剖结构的对应的物理剂量和等效生物等效剂量的分布情况
3.11.2.3 | 剂量DVH曲线分布对比 | 支持在同一个窗口中对比显示同一个解剖结构对应的物理剂量与等效生物剂量的DVH曲线分布
*3.12 | 硬件部分参数要求
3.12.1 | 硬件部分服务器 | 应用服务器主机：1台 CPU：英特尔至强系列，≥8核，频率≥2.0Ghz 内存：ECC，≥32G 系统硬盘：≥3块8T 7.2K SAS企业级硬盘 RAID卡：至少支持RAID0/1/5 网络端口：2个以上千兆端口 机架式，带导轨
3.12.2 | 硬件部分工作站 | 工作站电脑：5台套 ≥i5英特尔处理器 ≥8GB 内存 ≥256GB 2.5 SATA 固态硬盘 ≥1TB 7200 RPM 3.5" SATA Hard Drive USB商务键盘 ≥21寸以上液晶显示器
*4 | 配置需求 | 放射治疗记录与验证系统1套、服务器1套、工作站≥5套等其它附件 功能模块包括：1.业务流程管理 2.CT、MR等图像管理 3.放疗计划查看、制定、评估 4.病人随访、病案管理 5.病案信息及工作量查询统计等
5 | 物联网支持功能 | 1.支持DICOM 3.0通讯协议，支持DICOM、DICOM RT数据发送与接收 2.支持CT、MRI、PET、RTSTRUCT、RTPLAN、RTDOSE多种模态数据接收和解析 3.支持从HIS接口，支出从HIS系统中快速采集患者基本信息、诊断信息
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。