## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 气道过敏反应测试系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于早期支气管哮喘的诊断、因呼吸疾病引起气道过敏反应的检测、评价治疗效果和确定呼吸疾病的预后（根椐症状预测能否治愈）、由于空气污染引起的潜在气道过敏反应的检测、引起气道过敏反应机制的研究、气道过敏反应甄别测试。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 技术原理 | 利用振荡法，在患者吸入药液的过程中连续测定呼吸阻抗及呼吸传导率，从而客观评价患者对药液的气道反应性。自动切换、自动给药.
3.2 | 测量头 | 电动提升系统
3.3 | 压力 | 在1-4cmH2O间设置
3.4 | 压力传感器 | 口压传感器或压力差传感器
*3.5 | 检查方式 | 平静呼吸或通过多次测量用力肺活量测试气道阻力
*3.6 | 测量时间 | 全部测量时间≤20分钟
3.7 | 呼吸显示 | 正常呼吸和呼吸阻力时，显示流量曲线以及阻抗曲线
3.8 | 压力频率 | 可设置压力和振动频率
3.9 | 设备数据参数 | （呼吸、初期阻力，反应、反映积累量阈值，气道反应性，阻力变化率）
·3.10 | 阻力变化率 | 显示阻力变化率（St、Sd）。St表示随时间变化而发生的阻力变化；Sd表示随浓度变化而发生的阻力变化。
3.11 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4.13 | 软件 | 系统为WINDOWS操作系统，具有病人数据存储管理功能、数据比较功能。
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 配套软件1套
4.2 | 硬件 | 设备主机、电脑、彩色喷墨打印机、配套附件各一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。