| 技术需求表（通用物资） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 全自动核酸纯化仪 |  | 单价 （万元） |  | 40 |  | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） |  | 40 |
| 需求类别 |  |  | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） |  |  | *1 | 基本要求 | 全自动分离纯化DNA、RNA和总核酸（PCR级纯度）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *2 | 配置要求 | 1.主机，96孔磁头，机械臂；2.工作站；3.不间断电源 1台；4.扫码枪1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *3 | 配套耗材（试剂）要求 | 有配套一次性耗材（试剂）（封闭） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） |  |  | *1 | 产品资格 | NMPA，FDA认证或CE认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 企业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 其他资格性条款 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术性要求 |  |  | 1 | 技术力量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 性能指标 | 2.1 适用样本 外周血、单核细胞、培养细胞、体液、拭子、粪便、尿液、细菌、真菌、全血、白细胞等*2.2 纯化技术 磁珠分离法 •2.3 纯化位置 在样本处理架内完成 2.4 运行所需准备时间 手动步骤时间共计< 5分钟 2.5 密闭性 整个实验过程中无需开盖，无人工手动步骤 2.6 产物纯度 200μl血样组织样本DNA产量≥ 5 μg；106培养细胞RNA产量≥5 μg，纯度D260/280=1.9±0.1 •2.7 最大同时处理样本数量 ≥96 •2.8 单次运行时间 ≤45分钟/每96个样本 •2.9 支持同一提取模式下最大样本种类 ≥10 •2.10 移液机械臂 2个 2.11 全自动的机械臂操作 具备 •2.12 移液精控设备 具备电容感应作用，有液体体积监测功能，从而精密检测枪头良好契合及过程的准确性 •2.13 液体处理体积 液体处理体积：10-3000μl 2.14 加热模块 温控范围20-100℃ •2.15 致冷模块 核酸保存处配备制冷模块，可冷却至5-10℃ 2.16 反应前磁珠混匀 仪器内置振荡装置 2.17 紫外灯 数量大于2 2.18 自动检测功能 具备 •2.19 凝块检测功能 具备 •2.20 液体体积监测系统 具备 2.21 光学液体感应系统 具备 2.22 内置液滴捕获装置 具备 2.23 废液收集措施 具备 •2.24 安全性设计 具有专门废液收集、废弃耗材收集措施，严格进行固液分离处理，避免扩散污染； 2.25 控制系统 可通过LAN接入实验室信息管理系统LIMS并进行数据传输；具备条形码扫描器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | •3 | 售后服务 | 3.1 软件 可控制不同的标本、不同目的的分离纯化流程 3.2 硬件 全电脑控制 3.3 联网功能要求 设备具有联网功能，通过一定的接口形式和数据格式将设备运行状态、关键系统参数、日志信息、体征、波形等信息传送给其他系统或平台, 监护设备需满足HL7协议，影像设备需满足DICOM协议 3.4 接口和数据协议要求 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题 3.5 大设备物联网要求 大型影像类设备提供原始日志信息上传和日志解释及结构化、标准化功能，按照院方要求将原始日志信息和结构化日志信息传送到医院物联网平台 3.6 原厂保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 3.7 预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3.8 维修响应时间 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）；维修到达现场时间≤3个工作日（京外） 3.9 配件报价 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% 3.10 升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 3.11 维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 3.12 专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 3.13 培训 提供使用培训和工程师原厂培训 3.15 交货期 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 全自动核酸纯化仪 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  | 2022-JQ06-W3783 |  |
| 序号 | 一次性耗材名称 |  |  |  |  | 简称 |  | 单台设备配套耗材预估3年用量 |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | MP96收集板 |  |  |  |  | 收集板 |  | 21000 |  |  |  |  |  |
| 2 | MP96试剂槽 |  |  |  |  | 试剂槽 |  | 21000 |  |  |  |  |  |
| 3 | MP96枪头 |  |  |  |  | 枪头 |  | 21000 |  |  |  |  |  |
| 说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗设备配套封闭试剂用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 全自动核酸纯化仪 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  | 2022-JQ06-W3783 |  |
| 序号 |  | 检测（治疗）项目 |  |  |  | 简称 |  | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 核酸提取或纯化试剂 |  |  |  | 提取试剂 |  | 21000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 缓冲液 |  |  |  | 缓冲液 |  | 21000 |  |  |  |  |  |
| 说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |