| 技术需求表（通用物资） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 核酸片段分析系统 |  | 单价 （万元） | 30 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 30 |
| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注 |
| 符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 自动分析核酸片段，完成测序文库质量检测 |  |  |  |  |  |
|  | *2 | 配置要求 | 分析主机一台、操作电脑一台、分析软件一套、1个预制胶卡夹、DNA Alignment Marker 1支、DNA SIZE Marker 1 支、缓冲液试剂一套 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 其他符合性条款 |  |  |  |  |  |  |
| 资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 企业资格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 其他资格性条款 |  |  |  |  |  |  |
| 技术性要求 | 1 | 技术力量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 性能指标 | 1、功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，具有≤2bp-3bp分辨率的高分辨率功能；具有蛋白电泳功能 2、光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测； 3、自动化程度：采用预装式卡夹，无须人工制胶、灌胶，全过程全部由仪器自动完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管；无需手工添加染料，无需人工更换毛细管模块； ·4、上样形式：直接兼容常规单管0.2ml离心管、常规8联管； *5、可单次自动检测处理单个样本不造成浪费； 6、分析时间最快可达1-2分钟内完成一次电泳； *7、检测片段范围：15bp-50kb，可以检测大于50kb 8、灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度可达5＜pg/ul； 9、样品上样量：小于0.1 ul； *10、分辨率：对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达2bp的分辨率; *11、软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出；具有NGS片段分析功能；同时具有英文版本软件和中文版本软件 12、无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，避免了核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触； 13、可选择通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理。 14、采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气； |  |  |  |  |  |
|  | •3 | 售后服务 | 1.原厂保修年限≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期; 2.保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务; 3.维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）,维修到达现场时间≤3个工作日（京外）; 4.保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费; 5.至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择; 6.提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）; 7.提供使用培训和工程师原厂培训; 8.合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |