| 技术需求表（通用物资） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 自动建库仪 |  | 单价 （万元） |  | 40 |  |  | 数量（项） | 1 |  | 预算总金额 （万元） |  | 40 |
| 需求类别 |  | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） |  | *1 | 基本要求 | 全自动完成NGS文库构建、靶向富集、文库定量全流程实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2 | 配置要求 | 1.建库仪1台：主机，软件，电源线，装机耗材，培训试剂；2.扫码枪1个 ；3.不间断电源 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *3 | 配套耗材（试剂）要求 | 有配套一次性耗材（试剂）（封闭） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） |  | 1 | 产品资格 | NMPA或CE认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 其他资格性条款 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术性要求 |  | 1 | 技术力量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 性能指标 | 2.1 制式 落地式NGS全自动文库制备工作站。 2.2 移液模块 独立8通道移液头，各通道可同时完成不同体积的移液。 2.3 通量 可运行1-48个样本的文库构建或靶向富集实验，或可同时运行1-24样本的文库构建和靶向捕获全流程实验 2.4 自动运行时间 根据实验内容最长自动运行时间≤31小时。 2.5 设置时间 运行前≤15分钟完成相关系统设置 •2.6 自动检查 实验运行前，具备条形码读取器扫描功能，可实现对各位置试剂耗材检查和纠错。 •2.7 机载质控 基于荧光的定量模块，可进行广范围定量（0.2ng至250ng),CV≤5%，一次最多检测96个样本 •2.8 均一化模块 定量后，软件自动实现混样体积计算，8独立通道同时完成不同体积的移液。 2.9 条形码 配置扫码枪可识别二维码或一般条码 2.10 操作方式 可在触摸屏上操作软件设置 •2.11 污染控制 操作台含紫外灯，按不同实验流程优化吸液参数 •2.12 冷却模块 2℃-8℃，机载2个，分别兼容96孔板和2ml试剂管 2.13 机载PCR加热模块温度范围 +4℃到99℃ 2.14 机载PCR模块热盖 +30℃到+115℃ 2.15 机载PCR模块升降温速率 平均升温速率≥4.4℃/秒；平均冷却速率≥2.2℃/秒 2.16 机载PCR模块温度准确性 温度精确性：55℃±0.3℃ 2.17 机载PCR模块温度均一性 温度均一性：55℃，72℃，95℃时±0.2℃ •2.18 磁珠纯化模块 磁珠吸附方式为侧吸式，具备磁力架自动沿管壁上下移动功能，移液时避免磁珠残留。 •2.19 抽屉式台面 抽拉式试剂耗材装载架 •2.20 加热震荡模块 具备振荡和加热双重功能，温度范围45-65℃ 2.21 软件 可控制不同的样本、不同目的的NGS测序前处理流程；可以方便地调整NGS测序前处理流程文件及洗脱文件，以达到特殊标本的特殊要求 2.22 硬件 触控屏，移液模块，冷却模块，机载PCR模块，定量模块，紫外灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | •3 | 售后服务 | 3.1 联网要求 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。 3.2 技术文件 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。 3.3 安装要求 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等 3.4 原厂保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 3.5 预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3.6 维修响应时间 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）；维修到达现场时间≤3个工作日（京外） 3.7 配件报价 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% 3.8 升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 3.9 维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 3.10 专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 3.11 培训 提供使用培训和工程师原厂培训 3.12 交货期 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 自动建库仪 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  | 2022-JQ06-W3782 |  |  |  |
| 序号 | 一次性耗材名称 |  |  |  | 简称 |  |  | 单台设备配套耗材预估3年用量 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 探针分装管 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 废液收集板 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1000ul枪头 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 200ul枪头 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 50ul枪头 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 处理板 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 处理板盖 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 定量板 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 枪头存放架 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗设备配套封闭试剂用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 自动建库仪 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  | 2022-JQ06-W3782 |  |
| 序号 | 检测（治疗）项目 |  |  |  | 简称 |  | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | 文库制备试剂、文库接头试剂、文库定量试剂、靶向富集试剂、自动化建库耗材 |  |  |  | 建库耗材 |  | 6000个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |