## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 39
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于食管扩张器、患者端联接电缆、喉镜窥视片、穿刺器护套、冷疗探子、手术动力设备和电池、纤维光缆、除颤电极板、颅压传感器电缆、内窥镜器械、激光机头、纤维及配件、眼科镜片、染色机头、多普勒、电灼器械 、金属器械、硬式内窥镜、放射治疗设备、超声探头 ，支气管镜等软镜和不耐高温的复用器械的无菌处理设备
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、FDA（或CE）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 灭菌室总容积 | ≥135L
3.2 | 腔体结构及材质 | 矩形、优质航空铝
3.3 | 主体保温 | 20mm橡塑海绵
3.4 | 门开启方式 | 电动升降门
3.5 | 过氧化氢加注方式 | 卡匣式
·3.6 | 过氧化氢提纯功能 | 具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95％
·3.7 | 过氧化氢过滤器 | 具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度<0.6mg/m³
3.8 | 控制系统 | 具备
·3.9 | 界面显示 | 彩色触摸屏≥5.7寸
3.1 | 打印机 | 微型热敏打印机
3.11 | 程序设置 | 具备对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序
·3.12 | 程序运行时间 | 全循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟
·3.13 | 灭菌能力 | 聚四氟乙烯管腔：直径≥1mm，长度≤4000mm；不锈钢管腔：直径：≥0.7mm，长度≤600mm（提供省级以上疾控中心机构有效期内灭菌效果检测报告）
*3.14 | 灭菌检测系统 | 应配有同品牌1小时低温生物培养箱及生物指示剂，并且可以打印培养结果；提供一小时低温生物指示剂检测报告；具有1小时出培养结果，10通道，触摸屏操作，可记录10000条培养结果。
*3.15 | 电磁兼容 | 不能对其他设备以及受其他设备的电磁干扰，提供电磁兼容检测报告
·3.16 | 外形尺寸 | 1030（L）*760（W）*1760（H）mm
3.17 | 报警及安全指标 | 具备压力、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量的监测报警
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台,不锈钢篮筐2个、过氧化氢卡匣5个，低温1h生物阅读器1台、生物培养箱1个、生物指示剂15支
*5 | 配套医用耗材 | 具体年用量详见附表
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。