# 一、货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 技术指标 参数要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑电监测仪 | / | 详见技术要求 | 台 | 2 |  |

# 二、技术要求

| 设备名称 | 脑电监测仪 |  | 项目编号（或预算编号） |  | 2021-JQ06-W1050(02) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数量 （台/套） | 2 | 预算单价 （万元） | 45 | 预算总金额（万元） | 90 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 |  | 实时检查测量分析病人的脑电情况，并实时提供定量脑电分析结果，可同步采集存储脑血流、脑组织氧等数据，适用于各类有脑神经损伤可能或是已经出现脑神经损伤的重症病人的脑功能监护 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 |  | 具备CFDA（NMPA）认证，具备FDA或CE认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 信号放大器 |  |  |  |  |  |
| *3.1.1 | 通道数 |  | 同时采集≥42通道脑电信号，其中含9对双极生物电通道，可扩展8个直流通道 |  |  |  |
| •3.1.2 | 输入阻抗 |  | ≥130MΩ |  |  |  |
| •3.1.3 | 共模抑制比 |  | ≥125dB |  |  |  |
| 3.1.4 | 数模转换 |  | ≥16 bits |  |  |  |
| 3.1.5 | 采样精度 |  | ＜0.153μV |  |  |  |
| •3.1.6 | 采样频率 |  | 每通道≥1800Hz |  |  |  |
| 3.2 | 摄像系统 |  | 具备数字视频摄像系统 |  |  |  |
| 3.3 | 软件系统功能 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 阻抗实时监测功能 |  | 可对病人阻抗进行实时监测，便于即时发现病人记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统可自动标记并报警 |  |  |  |
| 3.3.2 | 断电自动恢复功能 |  | 系统断电恢复通电后，可自动开机并记录到断电前的病人记录状态 |  |  |  |
| 3.3.3 | 特殊事件标记记录功能 |  | 可对记录时发生的特殊事件进行自动标记或手动标记 |  |  |  |
| 3.3.4 | 生物电信号监测 |  | 心电、血氧、呼吸、胸压、腹压、脉搏、心率、肌电、眼电、腿动和鼾声等 |  |  |  |
| •3.3.5 | 脑功能监护趋势图 |  | ≥16种趋势图 |  |  |  |
| •3.3.6 | 频谱熵指数 |  | 范围0-100的数值 |  |  |  |
| 3.3.7 | 相对波段功率 |  | 显示各波段比例，区别不同波段差异，直观对比大脑双侧不对称 |  |  |  |
| 3.3.8 | 多导心电监护功能 |  | 具备9导心电监护功能，实现脑电和多导心电同步长程监测 |  |  |  |
| •3.3.9 | 外设端口 |  | TCD、ECG、Sp02、NIBP、temp、ICP |  |  |  |
| •3.3.10 | 系统兼容性要求 |  | 可兼容升级成为多模态监测平台，同步脑电监测、经颅多普勒监测、颅内压监测、脑氧监测数据，并形成集成整合的同一文件进行存储保留，以供综合科学研究及评估之用。 |  |  |  |
| *4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主机系统 |  | ≥1套 |  |  |  |
| 4.2 | 数字视频摄像系统套件 |  | ≥1套 |  |  |  |
| 4.3 | 监护专用台车 |  | ≥1台 |  |  |  |
| 4.4 | 脑电图盘状电极 |  | ≥2套 |  |  |  |
| 5 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| *5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |
| *5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 |  |  |  |
| 5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报 |  |  |  |
| 5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |
| *5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  |  |
| •5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  |  |
| •5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |
| •5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| •5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |
| 5.10 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |