## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 牙科综合治疗台 |  | 总数量 （台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 80万
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用来治疗口腔疾病的专用设备，整体结构需符合人机工程学原理，能够满足临床四手操作的需要，能够用于口腔疾病的综合常规治疗。操作简便、安全、可靠、环保，杜绝交叉感染
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 整体设计 | 地箱与侧箱采用分体式连接，患者椅独立升降，器械台及手术灯连接在侧箱上不因椅位变化而改变位置，整机内部采用铸铝结构件
3.2 | 患者椅
3.2.1 | 患者椅靠背 | ≥2种靠背形状，均为全铝金属椅背
·3.2.2 | 患者椅称重 | 最大承重量≥180Kg
·3.2.3 | 患者椅最低位置 | 最低位置≤38cm
·3.2.4 | 驱动方式 | 升降及俯仰均为电机驱动
3.2.5 | 记忆椅位 | ≥6记忆椅位
3.3 | 医生位操作台
·3.3.1 | 器械臂固定 | 器械臂带感应式开关的气锁固定
3.3.2 | 械盘载重 | 器械台负荷的重量2Kg
·3.3.3 | 器械挂架数量 | ≥5个器械挂架，可额外升级1个器械挂架
3.3.4 | 医生器械盘 | ≥3种的器械传递结构可选，有上挂式、下挂式、侧挂式等。具备有围绕胸部的宽大不锈钢治疗托盘，尺寸≥30cm*38cm,可360度旋转，无需工具可拆卸消毒
*3.3.5 | 显示屏 | 具备彩色液晶触摸屏控制界面，可触控进行器械的精细设置，带有≥3个医生的个性化设置参数（椅位位置、器械转速扭矩等）
3.3.6 | 根管治疗程序 | 可升级根管治疗程序，有声音及显示双重提示，通过触摸屏精细设定转速和扭矩等，方便进行高级专业治疗
3.3.7 | 防回吸装置 | 具备防回吸系统及主动化器械延时喷气清洁功能
3.4 | 助手操作台
·3.4.1 | 助手挂架 | ≥5个器械挂架
3.4.2 | 助手台器械臂 | 助手台支承臂配备安全装置
3.5 | 痰盂 | 陶瓷或玻璃漱口盆可选，可拆卸，可旋转角度≥270°
3.6 | 手术灯
3.6.1 | 控制方式 | LED手术灯，感应控制、可智能联动自动开关
3.6.2 | 手术灯亮度 | 最大光强度≥40000Lux，无极调节亮度
·3.7 | 多功能脚控 | 数字化控制多功能脚控，一个脚控可控制椅位及器械，有≥2种人体工程学样式可选
·3.8 | 数据传输 | 治疗台内置数据传输模块，可进行诊断、设置、升级等服务
3.9 | 消毒与卫生系统 | 治疗台关键污染接触部件均可拆卸，消毒或高温高压灭菌
3.10 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 设备主体及附件1套（含医生椅和护士椅等） 高速光纤手机连线2条 原厂电动马达1支（含给水，无碳刷，需为同一生产厂家生产，并提供单独注册证） 三用喷枪2支 高速手机2支 直、弯机头各1支 洁牙机1支 光固化机1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交介5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
5.11 | 配套医用耗材（试剂）需求 | R无配套耗材 £无配套耗材 £无配套耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。