## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 动态心电图 |  | 总数量（台/套） | 20 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于长时间连续记录并编辑分析人体心脏在活动和安静状态下心电图变化状况，实现我院不同医学中心数据共享
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 采样率 | ≥4000Hz
3.2 | 心电采样通道 | 3导、12导联根据导联线自动识别
·3.3 | 记录天数 | 支持≥3天记录
3.4 | 特殊事件按钮 | 具备特殊事件按钮
3.5 | 分析软件性能参数
*3.5.1 | 分析软件资质认证 | 动态心电分析软件具有药监局颁发的独立注册证
3.5.2 | 报告格式 | 可打印彩色心电图报告，并具有多种报告模板可选、支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头
·3.5.3 | 二合一报告 | 可读入同品牌动态血压数据，形成心电、血压对应报告
3.5.4 | 三维趋势图分析 | 具备12导联ST段三维趋势图分析功能
3.5.5 | 时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能 | 具有无限放大功能，且可在时间散点图上选择相应时间，使用逆向技术对原始波形进行查看。
3.5.6 | Lorenz散点图逆向分析功能 | 可在散点图上选择相应点，进行原始波形的查看。
3.5.7 | 散点图面积比率分层编辑功能 | 可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看显示
3.5.8 | 数据库管理功能 | 可以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘输入输出功能。
·3.5.9 | 三维立体散点图功能 | 可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析
3.5.10 | 新生儿波形的人工智能识别算法 | 具备
3.5.11 | AI可变焦12通道色谱图功能 | 具备
*3.5.12 | HIS连接 | 可与HIS连接，支持网络调取与传输
3.5.13 | 软件功能 | 具有ST-T分析，心率减速率，心率变异分析，QT离散度分析，起搏分析，频谱心电，心率震荡，晚电位心电，向量心电，三维趋势图，室性逸搏等
3.6 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 动态心电分析软件两套
4.2 | 硬件 | 动态心电记录器20个、标准HOLTER导联线（12导）40副、皮套40个、计算机（主机+显示器）2套、打印机2台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。