## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 眼球震颤描记忆 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于鉴别诊断六个半规管及听觉中枢神经系统疾病及其康复治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 性能要求
*3.1.1 | 甩头试验 | 具备，能够快速鉴别和定位受损半规管，至少具备左右水平测试、左前右后测试、右前左后测试等
·3.1.2 | 甩头抑制试验 | 具备，可鉴别半规管残余功能
3.1.3 | 眼动试验
3.1.3.1 | 凝视试验 | 具备
3.1.3.2 | 扫视试验 | 具备
3.1.3.3 | 自发性眼震试验 | 具备
3.1.3.4 | 视觉增强/抑制前庭眼反射试验 | 具备
·3.1.3.5 | 反向眼偏斜试验 | 具备
3.1.4 | 位置平衡试验
3.1.4.1 | 静态位置性试验 | 具备
3.1.4.2 | 变位性试验 | 具备
·3.1.4.3 | 侧躺试验及滚转试验 | 具备
3.1.4.4 | 自定义手法 | 具备
3.1.5.1 | BPPV治疗功能 | 至少具备CRT、Liberatory和BBQ Roll及自定义手法等
·3.1.5.2 | 头位反馈功能 | 具备，能够实时进行SPV分析，保证变位试验和手法复位的准确性
3.1.6 | 3D眼动评估功能 | 具备，内置陀螺仪,可实时显示患者头位；3维显示，3维分析
3.1.7 | 视频Frenzel功能 | 具备，用于对平衡患者进行评估和治疗
3.1.7.1 | 数据收集功能 | 可外接医用显示器同步工作站视频，同步记录眼睛和房间记录
3.1.7.2 | 数据回顾功能 | 可同步回放眼睛和房间记录，支持慢速、常速、快进播放和回放视频；可根据临床及科研需求添加及标注事件
3.2 | 主机
3.2.1 | 数据接口 | 通过≥USB3.0与PC端连接
3.2.2 | 头动输入运动感应器 | ≥8轴
·3.2.3 | 采样率 | ≥250帧/秒的甩头试验、VOR试验，视频记录及回放；≥170帧/秒的凝视试验，眼偏斜试验，动态位置试验，BPPV耳石复位
3.2.4 | 激光参数 | 最大波长≥600nm，功率≤0.9mW
3.2.5 | 内置校准激光 | 满足
3.2.6 | 眼动视频记录频率 | ≥120Hz
·3.2.7 | 眼球追踪范围 | 水平≥±30°，垂直≥±25°
3.2.8 | 镭射扫视刺激靶点范围 | ≥±7.5°
3.3 | 操作软件 | 全中文操作界面；高性能分析软件自动分析结果；一键备份数据
3.4 | 工作站 | CPU:≥i5；内存≥4G；硬盘≥500G；≥2G独显
*4 | 配置需求（单台套） | 主机1套、联机软件1套、眼罩固定盒1套、面垫1盒(≥20个)、视觉屏蔽眼贴1副、清洁布1块、靶点1套、线夹1个、培训视频1套、中文说明书1套、工作站1台、医用高清显示器1台、打印机1台等
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。