## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于提供无菌实验环境，防止空气中污染物对实验的影响，达到样品、环境、人员的三重保护
2 | 资质认证
·2.1 | NSF Std.No.49 | 具备
·2.2 | EN12469认证 | 具备
*2.3 | ISO认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 类型 | ClassⅡB2型SWAQ柜，100%外排。
3.2 | 前窗倾斜类型 | 5-10度倾角
3.3 | 前窗安全开口高度 | ≥250mm，具有限位报警功能
*3.4 | 紫外灯 | 紫外灯与前窗互锁功能，紫外灯功率≥30w，具备定时功能
3.5 | 前窗玻璃 | 钢化玻璃≥5mm
·3.6 | 前窗防震功能 | 前窗由拉簧控制门窗高度，防止柜体移动时门窗玻璃晃动
3.7 | 气流要求 | 进气风速≥0.53m/s,下沉风速≥0.3m/s
3.8 | 高效过滤器过滤效率 | 高效过滤器过滤0.12-0.3微米粒子效率达≥99.995%
3.9 | 柜体材质 | 内外均采用≥304不锈钢材质
*3.9.1 | 柜体内体材质 | 内外均采用≥304不锈钢材质，内体三面一次成型
·3.9.2 | 柜体外体材质 | 内外均采用≥304不锈钢材质，外体三面一次成型
3.10 | 操作面板及显示 | 彩色触摸屏，在线显示系统状态，包括：气流、荧光灯、紫外灯、输出电源、窗高度报警、24小时时钟、计时器、内部插座等功能，检测器实时检测进气流及下沉气流
3.11 | 过滤器寿命显示 | 可以显示过滤器寿命
·3.12 | 防泄漏功能 | 零泄漏气流系统，风机和过滤器之间采用软连接密闭，抗菌型PVC材质，防止污染物泄漏及交叉污染，在工作区形成宁静的、均匀向下的气流，真正层流气流
*3.13 | 气密蝶阀 | 排风口配备可由安全柜控制的气密阀，根据风量的变化，自动调节开度，保证外排风量的稳定
·3.14 | 风机 | 功率范围≥750W，功率越大，可有效延长过滤器使用寿命
3.15 | 集液槽 | 具备废液收集槽，体积≥4L，配备排水阀
3.16 | 节能模式 | 夜间工作时，启动节能模式，前窗关闭可开启夜间模式，风机控制的气流降低80%，节约能源同时可维持工作区内的无菌环境，再次使用时无需预先开机等待。
·3.17 | 废弃物灭菌盒 | 配备SWAQ标志的废弃物灭菌盒（最大可容纳25支25ml可弃型移液器）
3.18 | 照度 | ≥1000lux
3.19 | 噪音 | ≤65db
3.2 | 内尺寸 | ≥640（高）×1780（宽）×650（深）毫米
3.21 | 外尺寸 | ≤1600（高）×2000（宽）×800（深）毫米
3.22 | 报警及安全指标 | 前窗开启高度超过安全高度报警，气流报警，高效滤器寿命及报警
3.23 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台，支架1个，紫外消毒灯1个，日光灯1个，内置电源插座，专用废弃物灭菌盒1个，气密蝶阀1个，风机和连接附件 1套
5 | 安装要求 | 预留管道，直径300mm，材料为不锈钢或PVC,满足房间高度≥2.7米安装要求
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。