## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 普通染色、荧光标记切片、适合染色的切片等观察
*2 | 资质认证 | CFDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 光学系统及机身 | 采用无限远光学系统，国际标准齐焦距离≤45mm。电动智能一体化机身，机身集成≥10个电动切换按键，非外接式电动切换按键
3.2 | 调焦 | 三档调焦，带扭矩调节且可调节载物台高度限位，调焦旋钮高度可调
*3.3 | 观察方式 | 具有明场、荧光观察功能
*3.4 | 光强管理系统及物镜转盘 | 具备主动光强管理系统，适用于所有物镜，可自动调节对应物镜。物镜转盘：≥6位电动物镜转换器，可任意设置两个物镜电动交替转换，光强自动记忆，随物镜转换自动调整光强大小
*3.5 | 明场光源 | 长寿命LED明场光源，使用寿命≥50000小时，LED功率≥5W
3.6 | 荧光光源 | 长寿命金属卤素灯荧光光源，功率≥120W
·3.7 | 载物台 | 右手低位置同轴驱动的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，操作手柄可左右手更换，无需返厂更换，具有通用样品夹具
·3.8 | 观察镜筒 | 视场数≥25mm
3.9 | 荧光滤块 | 配置紫外、蓝、绿三种荧光滤色块。
·3.10 | 物镜
3.10.1 | 物镜 | 新型平场消色差物镜 5×，数值孔径：NA≥0.12
3.10.2 | 物镜 | 新型平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25；
3.10.3 | 物镜 | 新型平场消色差物镜 20×，数值孔径： NA≥0.45；
3.10.4 | 物镜 | 新型平场消色差物镜 40×，数值孔径： NA≥0.65；
3.10.5 | 物镜 | 新型平场消色差物镜 1.25× ，数值孔径：NA≥0.04；
·3.11 | 聚光镜 | 带与物镜放大倍数相匹配的孔径光栏彩色标记的电动聚光镜，根据物镜倍数自动调节顶镜弹进弹出
*3.12 | 彩色相机 | 配备显微镜同品牌原装彩色CCD
*3.12.1 | 物理像素及芯片尺寸： | ≥1990万像素，芯片尺寸≥15.5mm
3.12.2 | 图像采集速度： | ≥7 fps @1990 万像素；≥19 fps @500 万像素 2x2 Bin. 2736 x 1824；≥32 fps @230 万像素 3x3 Bin. 1824 x 1216
·3.12.3 | 像素 | ≤2.4μm×2.4μm
3.13 | 显微图像控制及分析软件 | 图像采集、分析软件显微镜、摄像头与控制软件为同一品牌，无兼容性风险用户界面及操作方式符合人工学要求。可快速采集图像及大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图像采图、高速图像采集，完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值,可实现图像采集、图像显示和管理，图像视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像。具备测量功能。可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等。实验条件可保存、输出为并使用在另外的实验中应用。
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 正置显微镜主机1台、明场光源1套、荧光光源1套（蓝、绿、紫）、物镜1套（1.25x/5x/10x/20x/40x）、具有通用样品夹具 1套、显微镜同品牌原厂彩色相机1套、图像工作站及软件一套，（不低于i5处理器,16G内存，1T硬盘，2G独立显卡，23英寸显示器）、显微图像控制及分析软件 1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。