## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | -80℃超低温冰箱 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 47.5
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤等生物样本
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 容积 | 有效容积≥800L
*3.2 | 存储量 | 整机装箱量（2ML冻存管容量）≥60000个样本
*3.3 | 制冷剂 | 碳氢制冷剂
3.4 | 样式 | 立式
3.5 | 温度范围 | -40°C～-86°C
3.6 | 控温精度 | ≤0.1℃
3.7 | 温度显示及控制 | ≥10寸高性能LCD电容屏
3.8 | 耗电量 | 25℃环温时，耗电量应≤8.7Kw.h/24h；需提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的耗电量报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明其实验室符合CNAS、ILAC资格）；
3.9 | 温度均匀性要求 | 箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度；提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的温度均匀性报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明该实验室同时符合CNAS、ILAC资格）
·3.10 | 样本管理功 | 配备单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理。
3.11 | 真空隔热材料 | 真空隔热材料厚度≥25mm
3.12 | 门 | 4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封
3.13 | 降温速度 | 25℃环温，设定-80℃，降温速度≤6小时；
3.14 | 锁 | 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁
3.15 | 噪音 | ≤50分贝
3.16 | 测试孔 | ≥3个
3.17 | 数据存储 | 系统可以存储温度，电压、开门记录，密法修改，设置修改等事件，并可以通过USB导出
3.18 | 数据接口 | RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
·3.19 | 物联模块 | 标配物联模块,APP实时监控冰箱运行状态;冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送；
·3.20 | 留言功能 | 用户共用一台冰箱，可以创建记事本，备忘，可实现无纸办公；
·3.21 | 报警方式 | 具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送报警；
·3.22 | 多重保护功能 | 开机延时保护、压机过热保护、压力过高保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
3.23 | 报警及安全指标 | 具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警等；
3.24 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台，冻存架1套（配满，按要求定制）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。