## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | SWAQ型小鼠隔离笼架 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于SPF级小鼠的饲养、繁殖或者感染性小鼠的生物限制饲养
2 | 资质认证
*2.1 | ISO9001或ISO14001 | 具备
·2.2 | TIZ BIFO认证 | IVC系统须通过依据TIZ BIFO guideline中针对整个IVC系统的压力，压差分布，换气次数，气流速度等相关规定的国际认证，设备须合法带TIZ BIFO认证标识。并提供附带TIZ BIFO认证的表述的主机照片，不接受除TIZ BIFO以外的TUV认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机
3.1.1 | 材质 | 材质为不锈钢和ABS，防撞防化学侵蚀的强度塑料，耐腐蚀。需出示证明材料
3.1.2 | 主机尺寸及重量 | ≤500×660×2000mm长*宽*高（mm），且重量≤85KG。
3.1.3 | 脚轮材质 | 强化的尼龙纤化玻璃
3.1.4 | 监控系统 | 自动提供恒定的气流速率和过滤器负荷补偿；可远程监控
3.1.5 | 界面系统 | ≥7英寸彩色液晶显示屏。显示送排风换气量、笼具的内外压差和笼具内的温湿度；在线监测笼内压力，换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警（报警范围上下限可设定），高效过滤器更换报警等，预留数据接口，支持多套IVC系统联网监控，用图形组态软件管理
·3.1.6 | 笼内噪音 | 正常工作时，在200Hz～80KHz范围内（即小鼠听觉范围）噪音＜50db（提供相关测试报告）
3.1.7 | 测试 | 高效过滤器安装完成后进行整机DOP测试，并随机器附带整机DOP测试通过材料
*3.1.8 | 正负压调节 | 支持正压和负压两种饲养方式，经触摸屏可自主设定换气次数，压差数
3.1.9 | 空气过滤器 | 进风和出风均经过H14级HEPA滤膜过滤，过滤效率≥99.995%，同时保证了排风管道的清洁，可配置PCR微生物环境侦测系统
3.1.10 | 结构 | 对笼架在供气和排气时无振动传输。一台主机可连接多达4个单面架或2个双面架。
3.1.11 | 初效过滤器 | 无需工具即可更换
3.1.12 | 风机 | 风机采用24～27V低压直流无刷电机，进排气各一台风机
3.1.13 | 进排气口 | 进气口位于主机两侧，排气口位于主机上方，两者均有固定的卡箍连接；主机进风口设置在主机背后，外侧需有金属材质的防护窗保护，喷雾消毒时液体应不易进入主机内侧的初效过滤网
3.1.14 | 最大排气量 | 200m³/h
3.1.15 | 换气次数（次/H） | 0～75（可调）
*3.1.16 | 梯度压差(Pa) | -40～+40（可调）
3.1.17 | 噪声(dB) | ≤55
3.1.18 | 功率 | ≤125W
3.2 | 笼架
3.2.1 | 笼架尺寸及规格 | ≥54笼位,尺寸≤1350*500*1900mm（不含顶部送气管），层数≥9层，每层每层≥6个笼盒，笼架侧边纵向与横向分别激光印刷代表层数和笼位的字符，方便对笼位精确定位
3.2.2 | 材质 | 笼架为的AISI304不锈钢结构，可拆卸，无需工具即可拆卸清洗
3.2.3 | 底部边角 | 笼架底部的四个边角为必须弧度角以保护墙壁及实验人员
3.2.4 | 正确定位指示标 | 笼架每个笼盒的塑料导轨具备笼盒入位指示标，笼盒从笼架取出和入位时无须手动开关卡位操作，当笼盒推入位置后，指示标消失代表笼盒被正确安置
3.2.5 | 移动与固定 | 4轮结构便于移动，带2个刹车脚轮，四个万向轮可高温高压灭菌
*3.2.6 | 笼架管道 | 笼架进排气管道为竖直设计（不接受水平横向设计的进排气管），防止垫料堆积堵塞同时方便清洗消毒
3.2.7 | 笼架送风管道 | 笼架送风气管和排风气管采用AISI304圆形不锈钢气管，气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸快捷，方便用户清洗、消毒
3.2.8 | 导轨 | 笼架导轨采用高分子材料一次成型且须无螺钉固定在笼架上，防止落灰进到死角难以清理
*3.2.9 | 排气管位置 | 笼架主排气管在笼架底部（不接受在笼架顶部），排气嘴处废气带出的粉尘及落灰在重力作用下，配合竖直管路，会自动堆积于底部排气管，便于收集的同时更利于日常的清理维护
3.3 | 笼盒
*3.3.1 | 笼盒尺寸规格 | 笼盒底面积≥500cm²，内部高度＞15cm；符合GB14925国标要求, 可饲养5只实验小鼠
3.3.2 | 笼盒材质 | 采用Solvay或BASF PSU（Polysulfone聚砜）材料，高压灭菌温度最高可达134℃，同时可反复高温高压消毒；（提供PSU货源出厂证明）质保期内应无变形，笼盒含笼盒、盒盖、网盖、水瓶、塑料标签夹
3.3.3 | 笼盒进排气阀门 | 进气当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门会自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，以避免交叉污染
3.3.4 | 笼盒间供气均一性 | 笼盒换气次数≥70次，各笼盒间换气次数均一，误差＜20％
*3.3.5 | 笼盒送风方式 | 笼盒的采用进排气嘴送风，且进排气嘴位于的笼盒顶部笼盖上，笼盒内的气流速度＜0.2m/s，避免动物直接被送风直吹，造成热量流失及应激反应
·3.3.6 | 笼盒断电保护功能 | 笼盖配置防停电窒息的生命窗，并覆盖微生物滤膜保护，断电后小鼠可继续生存≥72小时
·3.3.7 | 笼盖上生命窗 | 生命窗为一体嵌入式耐高温高压方形嵌盖设计，生命窗面积超过200cm²，并在该状态下保证笼盒内正负压可调，平均调节范围正压状态≥10Pa，负压状态≤-10Pa，可以有效降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息，确保其密封性防止交叉感染
·3.3.8 | 笼盖上生命窗微生物滤膜 | 滤膜≤0.3µm，病毒过滤有效性VFE达99.9999%，细菌过滤有效性BFE达99.99999%，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。（需提供第三方证明）
3.3.9 | 笼盒密封垫圈 | 笼盒带硅胶垫圈，采用镶嵌式设计，能最大限度的保护密封垫圈，在反复高压后仍能经久耐用
3.3.10 | 卡扣 | 笼盖上为无卡扣设计，在无卡扣情况下笼盖笼底能达到很好密封，减少扣合过程中的噪音，避免对小鼠造成应激反应，手持笼盖时笼底不脱落
3.3.11 | 食槽 | 材质为AISI 304不锈钢，不接受塑料组件拼接，采用网栅设计，方便动物进食
3.3.12 | 外置式饮水瓶 | 饮水瓶容量≥250ml，带液位刻度，材质均采用全新SOVEY进口原厂原包PSU材料一次成型，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为AISI316不锈钢材质，水瓶嘴设计需无焊接
3.3.13 | 水瓶导入及密封 | 笼盖上水瓶置放槽为自动定心导入式设计，且盒盖上水瓶插入口的阀门均为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。水瓶槽导入式设计满水后自动到位
3.3.14 | 笼盒底部 | 小圆角设计，防止污垢堆积，无清洗死角，方便垫料的倾倒和笼盒清洗
3.3.15 | 笼盒侧边带自动落锁功能 | 当笼盒置于笼架后自动锁住，保证在操作其它笼盒同时不会造成笼架上笼盒移位，保证整个IVC系统的每个笼盒处于正常运转状态
·3.4 | 系统可升级1 | 可在不改动设备主体、通气管路的基础上升级加装在线污染源采样，对整体笼盒笼架内污染源实时采样的功能（提供国际权威实验室针对MNV捕捉效果为期3个月以上的实测报告）
·3.5 | 系统可升级2 | 可升级成带湿度调节系统，能够精确控制进气湿度，使笼内湿度处在40%~70%，同时湿度调节器带有灭菌效果，保证进气安全（提供升级后的设备照片和说明文档证明） 可在不改动设备主体、通气管路的基础上，通过场景升级，满足特殊光照节律研究以及神经发育等相关研究的需求
3.6 | 报警及安全指标 | 在线监测笼内压力；换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警（报警范围上下限可设定），高效过滤器更换报警等
3.7 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台（1拖2），54笼位单面架2个（含108个笼盒），另配置备用笼盒54个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后6个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。